Supplementary Tab. 3 Operating conditions of  used for determination of elements in the samples

| element / parameter | Cd | Cu | Fe | Pb | Ca | Mg | K | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| method | HR-CS GF-AAS |  |  |  | F-AAS |  | F-AES |  |
| instrument | ContrAA 800G (Analytik Jena, Germany) |  |  |  | Unicam Solaar 939 (Cambridge, UK) |  | Unicam Solaar 939 (Cambridge, UK) |  |
| wavelength (nm) | 228.802 | 324.754 | 248.327 | 283.306 | 422.7 | 285.2 | 766.5 | 589.0 |
| pyrolysis (°C) | 700 | 1100 | 950 | 900 | – | – | – | – |
| atomisation (°C) | 1250 | 2100 | 2200 | 2000 | air-acetylene flame (~2300) |  | air-acetylene flame (~2300) |  |
| modifier | Pd/Mg(NO3)2 | Pd/Mg(NO3)2 | – | Pd/Mg(NO3)2 | La | La | Cs | Cs |
| LOD tap water* | 0.05 μg/L | 1 μg/L | 0.4 μg/L | 0.5 μg/L | 0.08 mg/L | 0.01 mg/L | 0.02 mg/L | 0.02 mg/L |
| LOD broth* | 0.25 μg/L | 5 μg/L | 2 μg/L | 2.5 μg/L | 0.4 mg/L | 0.05 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| spike recovery | 99% | 91% | 110% | 98% | 90% | 95% | 108% | 109% |
| NIST 1570 Spinach leaves | 91% | 93% | – | [93%]** | 105% | 100% | 105% | 105% |
| BCR-191 Brown Bread | 97% | 92% | 101% | 92% | 90% | 102% | 94% | 96% |

* Detection limits are calculated as three times the standard deviation of the procedural blanks

** Meeting the indicative values is indicated with [] brackets