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Table 4. Algorithm performance metrics for both AI algorithms in different MSK regions.

	
	
	Hand

	Wrist

	Elbow
	Shoulder
	Hip and Pelvis
	Knee
	Ankle
	Foot

	TP
	BoneView
	46
	56
	47
	51
	58
	19
	46
	46

	
	RBfracture
	46
	53
	45
	51
	57
	16
	47
	45

	TN
	BoneView
	65
	45
	73
	51
	54
	98
	71
	61

	
	RBfracture
	65
	43
	77
	50
	56
	96
	70
	65

	FP
	BoneView
	5
	12
	6
	7
	10
	4
	12
	11

	
	RBfracture
	5
	14
	2
	8
	8
	6
	13
	7

	FN
	BoneView
	4
	10
	2
	8
	0
	6
	7
	7

	
	RBfracture
	4
	13
	4
	8
	1
	9
	6
	8

	Sensitivity
(Mean, 95% CI)
	BoneView
	0.920 (0.812–
0.968)
	0.848
(0.743–
0.916)
	0.959 (0.863–0.989)
	0.864 (0.755–0.930)
	1.000 (0.938–1.000)
	0.760 (0.566–0.885)
	0.868 (0.752–0.935)
	0.868 (0.752–0.935)

	
	RBfracture
	0.920 
(0.812–
0.968)
	0.803
(0.692–
0.881)
	0.918 (0.808–0.968)
	0.864 (0.755–0.930)
	0.983 (0.909–0.997)
	0.640 (0.445–0.798)
	0.887 (0.774–0.947)
	0.849 (0.729–0.921)

	Specificity
(Mean, 95% CI)
	BoneView
	0.929
(0.843–
0.969)
	0.789
(0.667–
0.875)
	0.924 (0.844–0.965)
	0.879 (0.771–0.940)
	0.844 (0.736–0.913)
	0.961 (0.903–0.985)
	0.855 (0.764–0.915)
	0.847 (0.747–0.912)

	
	RBfracture
	0.929
(0.843–
0.969)
	0.754
(0.629–
0.848)
	0.975 (0.912–0.993)
	0.862
(0.751–0.928)
	0.875 (0.772–0.935)
	0.941 (0.878–0.973)
	0.843 (0.750–0.906)
	0.903 (0.813–0.952)

	Cohen's Kappa (Mean, 95% CI)
	
	0.86
(0.77–0.95)
	0.72
(0.60–0.84)
	0.87
(0.78–0.96)
	0.71
(0.58–0.84)
	0.85
(0.76–0.94)
	0.76
(0.61–0.91)
	0.79
(0.69–0.89)
	0.79
(0.68–0.90)


TP true positive, TN true negative, FP false positive, FN false negative, CI confidence interval
