| Analyte | Precursor ions (m/z) | Product ions (m/z) | Collision energies (eV) | Retention time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-hydroxy-fentanyl | 353.2 | 188.1 / 105.1 | 33 / 55 | 4.75 |
| Acetyl fentanyl | 323.3 | 188.2 / 105.1 | 33 / 51 | 5.18 |
| Acrylfentanyl | 335.2 | 188.2 / 105.1 | 31 / 51 | 5.52 |
| Benzyl carfentanil | 381.0 | 321.3 / 91.1 | 25 / 67 | 5.67 |
| Carfentanil | 395.2 | 335.3 /113.1 | 25 / 39 | 5.86 |
| Desomorphine | 272.1 | 167.1 / 215.3 | 51 / 35 | 2.78 |
| Furanyl fentanyl | 375.1 | 188.2 / 105.1 | 31 / 57 | 5.65 |
| Norcarfentanil | 291.2 | 142.0 / 231.0 | 23 / 21 | 3.94 |
| Normethylfentanyl | 247.2 | 98.0 / 69.1 | 27 / 45 | 3.96 |
| Ocfentanil | 371.3 | 105.1 / 188.2 | 57/ 33 | 5.20 |
| Ohmefentanyl | 367.1 | 218.2 / 200.2 | 33 / 37 | 5.58 |
| Remifentanil | 377.1 | 113.2 / 317.2 | 43 / 23 | 4.94 |
| Thienyl fentanyl | 329.0 | 97.0 / 180.2 | 41 / 27 | 5.20 |
| U-47700 | 329.0 | 284.0 / 204.0 | 33 / 33 | 5.60 |
| Valeryl fentanyl | 365.3 | 188.4 / 105.2 | 33 / 59 | 6.21 |
| Fentanyl-d5 | 342.3 | 188.2 | 33 | 5.59 |

Table S1: SRM transitions, collision energies and retention time for the measurement of compounds and deuterated standard, Fentanyl-d5

| Analyte | Intra-day precision (n=6) |  |  |  | Inter-day precision (n=6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Levels (ng/mL) | Accuracy bias (%) | Precision CV (%) |  | Levels (ng/mL) | Accuracy bias (%) | Precision CV (%) |
| 1-hydroxy-fentanyl | 0.01/0.5/5 | 17.00/10.83/-4.80 | 4.95/2.27/3.06 |  | 0.5/2/8 | 9.10/4.00/5.85 | 6.64/5.79/5.26 |
| Acetyl fentanyl | 0.01/0.5/5 | 17.33/-2.47/-0.73 | 12.66/3.75/2.19 |  | 0.5/2/8 | 2.89/-9.42/-2.94 | 11.63/10.71/9.01 |
| Acrylfentanyl | 0.05/0.5/5 | 7.30/11.13/-4.23 | 6.79/2.46/3.41 |  | 0.5/2/8 | 2.47/9.08/9.21 | 7.93/2.65/2.60 |
| Benzyl carfentanil | 0.05/0.5/5 | -14.50/-13.23/-13.57 | 6.65/3.60/2.80 |  | 0.5/2/8 | -1.00/3.67/-1.04 | 10.83/8.51/4.39 |
| Carfentanil | 0.01/0.5/5 | 0.20/-11.83/-11.67 | 17.42/4.32/2.05 |  | 0.5/2/8 | -1.17/2.25/4.58 | 10.02/4.97/3.37 |
| Desomorphine | 0.1/0.5/5 | 19.17/-2.33/5.33 | 5.80/10.29/2.08 |  | 0.5/2/8 | -8.87/-4.50/5.90 | 12.04/10.43/9.89 |
| Furanyl fentanyl | 0.05/0.5/5 | 4.50/-11.13/-9.93 | 5.34/3.40/1.54 |  | 0.5/2/8 | -3.43/-1.08/2.67 | 9.20/5.72/3.27 |
| Norcarfentanil | 0.05/0.5/5 | 12.00/2.23/4.23 | 14.51/4.01/3.35 |  | 0.5/2/8 | 5.00/6.42/-0.10 | 6.73/8.52/7.90 |
| Normethylfentanyl | 0.01/0.5/5 | 13.13/12.00/-3.67 | 10.53/3.60/3.62 |  | 0.5/2/8 | -5.53/2.42/0.92 | 10.67/8.00/5.98 |
| Ocfentanil | 0.05/0.5/5 | 9.43/13.70/1.87 | 5.36/2.47/3.33 |  | 0.5/2/8 | -3.53/2.83/-0.81 | 5.84/6.43/4.24 |
| Ohmefentanyl | 0.05/0.5/5 | -5.30/-13.23/-10.27 | 14.88/4.57/0.98 |  | 0.5/2/8 | -2.27/4.42/4.54 | 5.98/3.08/2.56 |
| Remifentanil | 0.05/0.5/5 | -15.67/-12.03/-8.40 | 6.49/3.07/1.16 |  | 0.5/2/8 | -4.03/3.58/5.35 | 9.40/9.71/2.86 |
| Thienyl fentanyl | 0.05/0.5/5 | 2.10/-5.23/-2.43 | 10.75/5.28/2.02 |  | 0.5/2/8 | 1.67/-8.92/3.90 | 9.96/10.62/7.86 |
| U-47700 | 0.01/0.5/5 | -16.30/-2.97/-3.10 | 14.86/5.30/1.51 |  | 0.5/2/8 | -1.87/-4.75/-6.19 | 9.62/9.11/6.70 |
| Valeryl fentanyl | 0.01/0.5/5 | -6.18/-11.77/-9.70 | 9.01/4.83/1.71 |  | 0.5/2/8 | -6.73/-4.00/0.79 | 10.65/9.80/6.95 |

Table S2: Precision and accuracy data (n=6) in plasma

| Analyte | Intra-day precision (n=6) |  |  |  | Inter-day precision (n=6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Levels (ng/mL) | Accuracy bias (%) | Precision CV (%) |  | Levels (ng/mL) | Accuracy bias (%) | Precision CV (%) |
| 1-hydroxy-fentanyl | 0.05/0.5/8 | 2.20/-4.47/0.56 | 2.50/2.63/3.32 |  | 0.5/2/8 | -1.10/0.08/-3.94 | 9.83/2.59/8.54 |
| Acetyl fentanyl | 0.05/0.5/8 | 0.53/-4.00/0.90 | 5.00/2.93/2.38 |  | 0.5/2/8 | 3.53/2.25/-3.23 | 5.87/3.07/7.39 |
| Acrylfentanyl | 0.05/0.5/8 | 8.50/-5.60/-1.10 | 2.75/2.95/1.31 |  | 0.5/2/8 | 11.33/9.92/4.02 | 7.74/13.54/10.26 |
| Benzyl carfentanil | 0.05/0.5/8 | 7.73/-9.20/-0.31 | 2.45/5.34/4.42 |  | 0.5/2/8 | 3.13/2.08/-3.40 | 7.89/4.91/9.39 |
| Carfentanil | 0.05/0.5/8 | 2.67/-2.00/-1.69 | 4.18/5.00/2.94 |  | 0.5/2/8 | -0.07/3.58/-3.25 | 8.16/4.77/3.34 |
| Desomorphine | 0.5/8 | -4.30/-1.17 | 10.36/8.93 |  | 0.5/2/8 | 1.80/-3.58/-3.19 | 10.19/12.81/5.22 |
| Furanyl fentanyl | 0.05/0.5/8 | -2.53/-0.20/1.48 | 2.87/3.66/3.35 |  | 0.5/2/8 | 0.77/0.67/-5.27 | 9.27/6.15/8.09 |
| Norcarfentanil | 0.05/0.5/8 | -1.83/0.23/1.40 | 5.28/8.80/0.23 |  | 0.5/2/8 | 4.03/2.00/-2.35 | 9.23/7.41/4.35 |
| Normethylfentanyl | 0.05/0.5/8 | 3.03/0.43/-2.48 | 2.10/5.56/2.25 |  | 0.5/2/8 | 4.00/1.83/-2.83 | 7.71/6.77/4.32 |
| Ocfentanil | 0.05/0.5/8 | 11.60/-1.00/2.29 | 4.52/6.27/1.86 |  | 0.5/2/8 | 5.70/8.33/0.81 | 5.96/7.05/4.78 |
| Ohmefentanyl | 0.05/0.5/8 | 6.13/-7.33/0.04 | 1.95/0.66/5.67 |  | 0.5/2/8 | 1.60/0.92/-5.46 | 7.42/2.25/11.08 |
| Remifentanil | 0.05/0.5/8 | -2.93/6.37/1.15 | 1.32/5.05/5.39 |  | 0.5/2/8 | 4.30/2.17/-5.27 | 6.91/7.00/7.76 |
| Thienyl fentanyl | 0.05/0.5/8 | -1.07/3.07/2.90 | 7.19/12.90/3.95 |  | 0.5/2/8 | 8.33/8.75/-4.50 | 9.19/4.08/5.25 |
| U-47700 | 0.05/0.5/8 | 8.33/0.00/0.06 | 2.99/3.17/1.98 |  | 0.5/2/8 | 3.40/3.25/0.44 | 9.37/3.25/9.09 |
| Valeryl fentanyl | 0.05/0.5/8 | 9.97/-5.40/1.92 | 1.77/1.54/3.13 |  | 0.5/2/8 | 5.40/2.67/-4.25 | 6.01/3.21/6.15 |

Table S3: Precision and accuracy data (n=6) in urine

|  | Plasma |  | Urine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | LLOQ | LOD | LLOQ | LOD |
|  | (ng/mL) | (ng/mL) | (ng/mL) | (ng/mL) |
| 1-hydroxy-fentanyl | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
| Acetyl fentanyl | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
| Acrylfentanyl | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Benzyl carfentanil | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Carfentanil | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
| Desomorphine | 0.10 | 0.05 | 0.5 | 0.1 |
| Furanyl fentanyl | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Norcarfentanil | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Normethylfentanyl | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
| Ocfentanil | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Ohmefentanyl | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Remifentanil | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Thienyl fentanyl | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| U-47700 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 |
| Valeryl fentanyl | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 |

Table S4: LLOQ and LOD obtained in plasma and urine