Table S1. Performance characteristics of the developed method

|  | Repeatability |  |  |  | Intermediate precision |  | Calibration (seven points) |  | MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reference standard (n = 7) |  | Pooled QC blood (n = 60) |  | Seronorm L-1 (n = 40) |  | Range | r2 |  |
|  | mean, ng g−1 | %RSD | mean, ng g−1 | %RSD | mean, ng g−1 | %RSD | ng g−1 |  | ng g−1 |
| 202Hg | 0.461 | 1.8 | 9.20 | 1.6 | 1.50 | 2.5 | 0–40 | 0.99999 | 0.049 |
| 206+207+208 Pb | 0.500 | 2.2 | 12.9 | 0.82 | 10.0 | 1.2 | 0–40 | 0.99999 | 0.129 |
| 111Cd | 0.0493 | 1.1 | 0.783 | 1.7 | 0.314 | 3.5 | 0–4 | 0.99995 | 0.023 |
| 55Mn | 0.478 | 0.63 | 8.49 | 3.4 | 19.1 | 1.4 | 0–160 | 0.99996 | 0.522 |
| 78Se | 4.87 | 1.4 | 194 | 1.4 | 54.9 | 0.89 | 0–400 | 0.99999 | 0.837 |

Abbreviations: MDL, method detection limit; QC, quality control; SD, standard deviation; RSD, relative standard deviation; Hg, mercury; Pb, lead; Cd, cadmium; Mn, manganese; Se, selenium.