Table S1. Performance characteristics of the developed method

	
	Repeatability
	Intermediate precision
	Calibration (seven points)
	MDL

	
	Reference standard (n = 7)
	Pooled QC blood (n = 60)
	Seronorm L-1 (n = 40)
	Range
	r2
	

	
	mean, ng g−1
	%RSD
	mean, ng g−1
	%RSD
	mean, ng g−1
	%RSD
	ng g−1
	
	ng g−1

	202Hg
	0.461
	1.8
	9.20
	1.6
	1.50
	2.5
	0–40
	0.99999
	0.049

	206+207+208 Pb
	0.500
	2.2
	12.9
	0.82
	10.0
	1.2
	0–40
	0.99999
	0.129

	111Cd
	0.0493
	1.1
	0.783
	1.7
	0.314
	3.5
	0–4
	0.99995
	0.023

	55Mn
	0.478
	0.63
	8.49
	3.4
	19.1
	1.4
	0–160
	0.99996
	0.522

	78Se
	4.87
	1.4
	194
	1.4
	54.9
	0.89
	0–400
	0.99999
	0.837


[bookmark: _GoBack]Abbreviations: MDL, method detection limit; QC, quality control; SD, standard deviation; RSD, relative standard deviation; Hg, mercury; Pb, lead; Cd, cadmium; Mn, manganese; Se, selenium.
