Supplementary Table 2. Definitions and classifications of dialyzer flux type
	International classification
	Japanese classification
	β2MG clearance (mL/min)
	UN clearance (mL/min)
	UFR (mL/h/mmHg)

	Low-flux
	I
	< 10
	≥ 125
	< 15

	Medium-flux
	II
	≥ 10-30
	≥ 150
	≥ 15

	High-flux
	III
	≥ 30-50
	≥ 150
	≥ 15

	Super high-flux
	IV
	≥ 50-70
	≥ 150
	≥ 50

	Super high-flux
	V
	≥ 70
	≥ 150
	≥ 50



β2MG, β2-microglobulin; UFR, ultrafiltration rate; UN, urea nitrogen.


