## Calibration
Calibration
Parameters |  | Calibration range (µM) | Regression equationa | Slope | Intercept | R2
Retinol | n1 | 0.25 – 10.0 | 𝑦=𝑚𝑥+𝑐 | 0.5591 | 0.0357 | 0.9994
| n2 |  |  | 0.6102 | 0.0696 | 0.9989
| n3 |  |  | 0.5988 | 0.1252 | 0.9975
| n4 |  |  | 0.6674 | 0.1028 | 0.996
| n5 |  |  | 0.6155 | 0.1628 | 0.9951
| n6 |  |  | 0.6361 | 0.1213 | 0.9971
| n7 |  |  | 0.6279 | 0.1871 | 0.9923
| n8 |  |  | 0.755 | 0.0695 | 0.9996
| n9 |  |  | 0.7792 | 0.1185 | 0.9989
| n10 |  |  | 0.7709 | 0.0019 | 0.999
| n11 |  |  | 0.7696 | 0.1081 | 0.9964
| n12 |  |  | 0.4952 | 0.1248 | 0.9953
| n13 |  |  | 0.574 | 0.0482 | 0.9988
| n14 |  |  | 0.554 | 0.0864 | 0.9979
| n15 |  |  | 0.5301 | 0.1132 | 0.9963
| n16 |  |  | 0.5766 | 0.1351 | 0.9971
| n17 |  |  | 0.4823 | 0.1697 | 0.9934
| n18 |  |  | 0.5834 | 0.0627 | 0.9988
| Mean |  |  | 0.62141 | 0.10237 | 0.9971
| SD |  |  | 0.093255 | 0.048316 | 0.0020937
Retinyl Acetate | n1 |  |  | 0.5365 | -0.128 | 0.9986
| n2 |  |  | 0.6136 | -0.1522 | 0.9965
| n3 |  |  | 0.5178 | -0.0117 | 0.9996
| n4 |  |  | 0.5919 | -0.0648 | 0.9997
| n5 |  |  | 0.6189 | -0.1065 | 0.9986
| n6 |  |  | 0.6249 | -0.1215 | 0.9994
| n7 |  |  | 0.6346 | -0.0299 | 0.9995
| n8 |  |  | 0.6385 | -0.0929 | 0.9998
| n9 |  |  | 0.6519 | -0.0783 | 0.9995
| n10 |  |  | 0.656 | -0.1036 | 0.9994
| n11 |  |  | 0.6345 | -0.1157 | 0.9998
| n12 |  |  | 0.5993 | -0.0461 | 0.9999
| n13 |  |  | 0.6756 | -0.0872 | 0.9986
| n14 |  |  | 0.6583 | -0.0309 | 0.9998
| n15 |  |  | 0.6324 | -0.0595 | 0.9996
| n16 |  |  | 0.622 | -0.0108 | 0.9999
| n17 |  |  | 0.6646 | -0.0737 | 0.9999
| n18 | 0.25 – 10.0 |  | 0.6081 | 0.0005 | 0.9992
| Mean |  |  | 0.62108 | -0.072933 | 0.99929
| SD |  |  | 0.041021 | 0.044583 | 0.00082567
γ-Tocotrienol | n1 | 2.5 – 100.0 |  | 0.0478 | -0.0767 | 0.997
| n2 |  |  | 0.0574 | -0.0161 | 0.999
| n3 |  |  | 0.0537 | 0.0271 | 0.9994
| n4 |  |  | 0.0571 | -0.002 | 0.9985
| n5 |  |  | 0.0572 | -0.0902 | 0.9981
| n6 |  |  | 0.0566 | -0.0401 | 0.9994
| n7 |  |  | 0.0573 | 0.0201 | 0.9984
| n8 |  |  | 0.0616 | -0.0632 | 0.9985
| n9 |  |  | 0.0686 | -0.0305 | 0.9986
| n10 |  |  | 0.0668 | -0.0858 | 0.9983
| n11 |  |  | 0.0614 | -0.0524 | 0.9999
| n12 |  |  | 0.0654 | -0.0675 | 0.9994
| n13 |  |  | 0.068 | -0.0536 | 0.9997
| n14 |  |  | 0.0647 | -0.0103 | 0.9999
| n15 |  |  | 0.0652 | -0.0346 | 0.9998
| n16 |  |  | 0.0614 | -0.0202 | 0.9993
| n17 |  |  | 0.0646 | -0.0095 | 1
| n18 |  |  | 0.0585 | 0.0183 | 0.9995
| Mean |  |  | 0.060739 | -0.032622 | 0.99904
| SD |  |  | 0.005493 | 0.036356 | 0.00079937
α-Tocotrienol | n1 | 5.0 – 100.0 |  | 0.0335 | -0.0968 | 0.9979
| n2 |  |  | 0.0365 | -0.124 | 0.9965
| n3 |  |  | 0.0355 | -0.0838 | 0.9985
| n4 |  |  | 0.0372 | -0.0635 | 0.998
| n5 |  |  | 0.0355 | -0.1042 | 0.9964
| n6 |  |  | 0.0343 | -0.1192 | 0.9938
| n7 |  |  | 0.0378 | -0.1047 | 0.9941
| n8 |  |  | 0.0396 | -0.1114 | 0.9984
| n9 |  |  | 0.0417 | -0.0588 | 0.9984
| n10 |  |  | 0.0406 | -0.1015 | 0.996
| n11 |  |  | 0.0385 | -0.0826 | 0.9999
| n12 |  |  | 0.0403 | -0.0967 | 0.9982
| n13 |  |  | 0.041 | -0.0538 | 0.9998
| n14 |  |  | 0.0392 | -0.0402 | 0.9998
| n15 |  |  | 0.0356 | -0.0615 | 0.9999
| n16 |  |  | 0.0313 | -0.0212 | 0.9991
| n17 |  |  | 0.0343 | -0.0625 | 0.9989
| n18 |  |  | 0.0231 | -0.0151 | 0.997
| Mean |  |  | 0.036417 | -0.077861 | 0.99781
| SD |  |  | 0.0044031 | 0.032473 | 0.0018528
δ-Tocopherol | n1 | 5.0 – 100.0 |  | 0.0477 | -0.1283 | 0.9974
| n2 |  |  | 0.05 | -0.0795 | 0.9927
| n3 |  |  | 0.0502 | -0.0287 | 0.9996
| n4 |  |  | 0.056 | -0.0348 | 0.9965
| n5 |  |  | 0.0516 | -0.0607 | 0.9984
| n6 |  |  | 0.0515 | -0.1275 | 0.9948
| n7 |  |  | 0.0565 | -0.1495 | 0.9923
| n8 |  |  | 0.0583 | -0.1499 | 0.9969
| n9 |  |  | 0.0605 | -0.0826 | 0.9979
| n10 |  |  | 0.0609 | -0.1049 | 0.9974
| n11 |  |  | 0.0558 | -0.0957 | 0.9992
| n12 |  |  | 0.0606 | -0.1091 | 0.9982
| n13 |  |  | 0.064 | -0.0931 | 0.9974
| n14 |  |  | 0.0612 | -0.0119 | 0.9978
| n15 |  |  | 0.0634 | -0.0678 | 0.9991
| n16 |  |  | 0.0622 | -0.0586 | 0.9996
| n17 |  |  | 0.0613 | -0.0729 | 0.9986
| n18 |  |  | 0.0585 | -0.0554 | 0.9982
| Mean |  |  | 0.057233 | -0.083939 | 0.99733
| SD |  |  | 0.0050894 | 0.039753 | 0.0021113
β-Tocopherol | n1 | 5.0 – 100.0 |  | 0.0343 | -0.1311 | 0.9849
| n2 |  |  | 0.0338 | -0.1147 | 0.9955
| n3 |  |  | 0.0385 | -0.0473 | 0.9982
| n4 |  |  | 0.0425 | -0.0819 | 0.9925
| n5 |  |  | 0.0372 | -0.0559 | 0.9981
| n6 |  |  | 0.0367 | -0.0409 | 0.9994
| n7 |  |  | 0.042 | -0.1232 | 0.9982
| n8 |  |  | 0.0484 | -0.1877 | 0.9938
| n9 |  |  | 0.0481 | -0.112 | 0.9981
| n10 |  |  | 0.0504 | -0.1246 | 0.9973
| n11 |  |  | 0.0465 | -0.1477 | 0.998
| n12 |  |  | 0.0433 | 0.0177 | 0.9982
| n13 |  |  | 0.0532 | -0.0521 | 0.999
| n14 |  |  | 0.0525 | -0.0545 | 0.9988
| n15 |  |  | 0.0562 | -0.0815 | 0.9987
| n16 |  |  | 0.0427 | -0.0595 | 0.9997
| n17 |  |  | 0.041 | -0.037 | 0.9996
| n18 |  |  | 0.0376 | -0.0268 | 0.9982
| Mean |  |  | 0.043606 | -0.08115 | 0.99701
| SD |  |  | 0.0067415 | 0.050939 | 0.0035839
γ-Tocopherol | n1 | 5.0 – 100.0 |  | 0.079 | -0.3273 | 0.9926
| n2 |  |  | 0.0815 | -0.2809 | 0.9948
| n3 |  |  | 0.0861 | -0.1207 | 0.9993
| n4 |  |  | 0.0926 | -0.1612 | 0.9988
| n5 |  |  | 0.0854 | -0.2839 | 0.9967
| n6 |  |  | 0.0806 | -0.1605 | 0.9986
| n7 |  |  | 0.0904 | -0.2314 | 0.9963
| n8 |  |  | 0.1072 | -0.46 | 0.9912
| n9 |  |  | 0.103 | -0.1865 | 0.9976
| n10 |  |  | 0.1 | -0.2435 | 0.9956
| n11 |  |  | 0.0919 | -0.1794 | 0.9999
| n12 |  |  | 0.0791 | 0.1797 | 0.9876
| n13 |  |  | 0.0984 | -0.1939 | 0.9996
| n14 |  |  | 0.0991 | -0.0576 | 0.9979
| n15 |  |  | 0.1012 | -0.2186 | 0.9998
| n16 |  |  | 0.0954 | -0.0883 | 0.9998
| n17 |  |  | 0.0927 | -0.1197 | 0.9998
| n18 |  |  | 0.0865 | -0.0714 | 0.9995
| Mean |  |  | 0.091672 | -0.17806 | 0.99697
| SD |  |  | 0.0087088 | 0.13325 | 0.0034804
α-Tocopherol | n1 | 10.0 – 100.0 |  | 0.0382 | -0.2842 | 0.9936
| n2 |  |  | 0.0379 | -0.1715 | 0.9985
| n3 |  |  | 0.0397 | -0.1589 | 0.9961
| n4 |  |  | 0.0435 | -0.0973 | 0.9964
| n5 |  |  | 0.0391 | -0.21 | 0.9815
| n6 |  |  | 0.0533 | -0.3864 | 0.9938
| n7 |  |  | 0.0559 | -0.2713 | 0.9918
| n8 |  |  | 0.0347 | -0.1443 | 0.9912
| n9 |  |  | 0.0349 | -0.1235 | 0.9977
| n10 |  |  | 0.0352 | -0.2022 | 0.992
| n11 |  |  | 0.0331 | -0.1826 | 0.997
| n12 |  |  | 0.0357 | -0.1873 | 0.9971
| n13 |  |  | 0.037 | -0.1597 | 0.9977
| n14 |  |  | 0.0367 | -0.1125 | 0.9958
| n15 |  |  | 0.0377 | -0.1745 | 0.9971
| n16 |  |  | 0.037 | -0.0924 | 0.9989
| n17 |  |  | 0.0339 | -0.101 | 0.998
| n18 |  |  | 0.035 | -0.1166 | 0.9932
| Mean |  |  | 0.038806 | -0.17646 | 0.99486
| SD |  |  | 0.0062518 | 0.075839 | 0.0041293
The analysis was completed in 18 days (one calibration curve each day)

## Accuracy and Precision (within-
Accuracy and Precision (within-run)
Analyte | QC Concentration (µM) | Within-run
|  |  |  | Accuracy (%) | Precision, CV (%)
Retinol | 0.75a | n1 | 0.5058 | 68.8448 | 1.5585
|  | n2 | 0.5162
|  | n3 | 0.51134
|  | n4 | 0.52433
|  | n5 | 0.52401
|  | Mean | 0.51634
|  | SD | 0.0080471
| 5.13b | n1 | 5.9226 | 116.5326 | 1.3011
|  | n2 | 5.9702
|  | n3 | 5.8849
|  | n4 | 6.0628
|  | n5 | 6.0502
|  | Mean | 5.9781
|  | SD | 0.07778
| 7.56c | n1 | 6.316 | 84.3471 | 0.819
|  | n2 | 6.3686
|  | n3 | 6.4496
|  | n4 | 6.4048
|  | n5 | 6.3442
|  | Mean | 6.3766
|  | SD | 0.052225
Retinyl Acetate | 0.75a | n1 | 0.90756 | 124.2932 | 3.128
|  | n2 | 0.91038
|  | n3 | 0.91526
|  | n4 | 0.96712
|  | n5 | 0.96068
|  | Mean | 0.9322
|  | SD | 0.029159
| 5.13b | n1 | 5.7129 | 112.4998 | 2.7134
|  | n2 | 5.6563
|  | n3 | 5.9642
|  | n4 | 5.6129
|  | n5 | 5.9098
|  | Mean | 5.7712
|  | SD | 0.1566
| 7.56c | n1 | 8.8647 | 111.68 | 3.6007
|  | n2 | 8.5931
|  | n3 | 8.2111
|  | n4 | 8.443
|  | n5 | 8.1031
|  | Mean | 8.443
|  | SD | 0.30401
γ-Tocotrienol | 7.50a | n1 | 8.7232 | 119.8253 | 7.3353
|  | n2 | 8.5414
|  | n3 | 8.639
|  | n4 | 10.1441
|  | n5 | 8.8868
|  | Mean | 8.9869
|  | SD | 0.65921
| 51.25b | n1 | 58.4288 | 114.01 | 2.4859
|  | n2 | 57.8479
|  | n3 | 60.4711
|  | n4 | 56.503
|  | n5 | 58.8999
|  | Mean | 58.4301
|  | SD | 1.4525
| 75.63c | n1 | 91.0218 | 111.9951 | 5.2452
|  | n2 | 87.2366
|  | n3 | 81.474
|  | n4 | 83.6688
|  | n5 | 80.1082
|  | Mean | 84.7019
|  | SD | 4.4428
α-Tocotrienol | 15.00a | n1 | 17.4009 | 119.7967 | 6.6885
|  | n2 | 17.0709
|  | n3 | 17.43
|  | n4 | 20.0552
|  | n5 | 17.8905
|  | Mean | 17.9695
|  | SD | 1.2019
| 52.50b | n1 | 57.8899 | 109.9198 | 2.6692
|  | n2 | 57.1861
|  | n3 | 59.897
|  | n4 | 55.625
|  | n5 | 57.9414
|  | Mean | 57.7079
|  | SD | 1.5404
| 76.25c | n1 | 86.6934 | 108.3766 | 4.1293
|  | n2 | 85.2653
|  | n3 | 80.7253
|  | n4 | 82.2725
|  | n5 | 78.2295
|  | Mean | 82.6372
|  | SD | 3.4123
δ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 17.6776 | 120.3885 | 4.6631
|  | n2 | 17.3046
|  | n3 | 17.5859
|  | n4 | 19.4137
|  | n5 | 18.3096
|  | Mean | 18.0583
|  | SD | 0.84208
| 52.50b | n1 | 58.4343 | 112.3708 | 2.3962
|  | n2 | 58.7113
|  | n3 | 61.1793
|  | n4 | 57.3426
|  | n5 | 59.3059
|  | Mean | 58.9947
|  | SD | 1.4136
| 76.25c | n1 | 88.8821 | 111.5893 | 3.994
|  | n2 | 88.1949
|  | n3 | 83.5627
|  | n4 | 84.0315
|  | n5 | 80.763
|  | Mean | 85.0868
|  | SD | 3.3984
β-Tocopherol | 15.00a | n1 | 17.1798 | 117.6313 | 3.7019
|  | n2 | 17.5206
|  | n3 | 16.8895
|  | n4 | 18.2918
|  | n5 | 18.3418
|  | Mean | 17.6447
|  | SD | 0.65318
| 52.50b | n1 | 55.0551 | 106.6179 | 4.2114
|  | n2 | 56.6334
|  | n3 | 59.2955
|  | n4 | 52.8262
|  | n5 | 56.0618
|  | Mean | 55.9744
|  | SD | 2.3573
| 76.25c | n1 | 81.6609 | 101.5856 | 4.5401
|  | n2 | 79.4807
|  | n3 | 74.4393
|  | n4 | 78.4526
|  | n5 | 73.2615
|  | Mean | 77.459
|  | SD | 3.5167
γ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 19.3192 | 130.1808 | 3.9703
|  | n2 | 18.5975
|  | n3 | 19.2595
|  | n4 | 20.6977
|  | n5 | 19.7617
|  | Mean | 19.5271
|  | SD | 0.77529
| 52.50b | n1 | 60.6072 | 118.0908 | 3.2065
|  | n2 | 63.4577
|  | n3 | 64.5265
|  | n4 | 59.7054
|  | n5 | 61.6915
|  | Mean | 61.9977
|  | SD | 1.988
| 76.25c | n1 | 93.908 | 114.5451 | 5.2114
|  | n2 | 89.8159
|  | n3 | 85.2102
|  | n4 | 85.4952
|  | n5 | 82.2741
|  | Mean | 87.3407
|  | SD | 4.5517
α-Tocopherol | 30.00a | n1 | 30.051 | 102.1555 | 4.5517
|  | n2 | 29.0469
|  | n3 | 29.9318
|  | n4 | 32.3508
|  | n5 | 31.8526
|  | Mean | 30.6466
|  | SD | 1.3949
| 55.00b | n1 | 49.9019 | 94.6171 | 5.2603
|  | n2 | 52.9194
|  | n3 | 56.0435
|  | n4 | 49.1127
|  | n5 | 52.2196
|  | Mean | 52.0394
|  | SD | 2.7375
| 77.50c | n1 | 78.2943 | 91.8377 | 6.7935
|  | n2 | 73.328
|  | n3 | 68.5634
|  | n4 | 69.9841
|  | n5 | 65.7014
|  | Mean | 71.1742
|  | SD | 4.8352
a LQC = Low QC ; b MQC = Medium QC ; c HQC = High QC; sd = standard deviation; CV = coefficient of variance

## Accuracy and Precision (between
Accuracy and Precision (between-run)
Analyte | QC Concentration (µM) | Between-run
|  |  |  | Accuracy (%) | Precision, CV (%)
Retinol | 0.75a | n1 | 0.53345 | 73.0894 | 6.3732
|  | n2 | 0.51928
|  | n3 | 0.48957
|  | n4 | 0.54109
|  | n5 | 0.5424
|  | n6 | 0.53935
|  | n7 | 0.58911
|  | n8 | 0.58916
|  | n9 | 0.59013
|  | Mean | 0.54817
|  | SD | 0.034936
| 5.13b | n1 | 4.9198 | 101.36 | 4.0055
|  | n2 | 4.9319
|  | n3 | 4.982
|  | n4 | 5.2608
|  | n5 | 5.2435
|  | n6 | 5.2778
|  | n7 | 5.3793
|  | n8 | 5.5113
|  | n9 | 5.2915
|  | Mean | 5.1998
|  | SD | 0.20828
| 7.56c | n1 | 5.9361 | 81.2328 | 4.4184
|  | n2 | 5.9253
|  | n3 | 5.9133
|  | n4 | 5.9285
|  | n5 | 6.122
|  | n6 | 5.9913
|  | n7 | 6.6124
|  | n8 | 6.3918
|  | n9 | 6.4502
|  | Mean | 6.1412
|  | SD | 0.27134
Retinyl Acetate | 0.75a | n1 | 0.87866 | 109.4416 | 9.1798
|  | n2 | 0.87315
|  | n3 | 0.84346
|  | n4 | 0.76438
|  | n5 | 0.70784
|  | n6 | 0.70004
|  | n7 | 0.87609
|  | n8 | 0.87533
|  | n9 | 0.86836
|  | Mean | 0.82081
|  | SD | 0.075349
| 5.13b | n1 | 6.0657 | 106.3659 | 8.8638
|  | n2 | 6.0848
|  | n3 | 6.1442
|  | n4 | 5.1892
|  | n5 | 5.0675
|  | n6 | 5.1626
|  | n7 | 5.1053
|  | n8 | 5.1996
|  | n9 | 5.0902
|  | Mean | 5.4566
|  | SD | 0.48366
| 7.56c | n1 | 8.6033 | 107.1178 | 6.9957
|  | n2 | 8.6197
|  | n3 | 8.6227
|  | n4 | 7.4821
|  | n5 | 7.3006
|  | n6 | 7.321
|  | n7 | 8.2327
|  | n8 | 8.3386
|  | n9 | 8.3622
|  | Mean | 8.0981
|  | SD | 0.56652
γ-Tocotrienol | 7.50a | n1 | 7.8691 | 108.8054 | 11.4425
|  | n2 | 7.5119
|  | n3 | 7.1983
|  | n4 | 9.8374
|  | n5 | 9.1264
|  | n6 | 8.9834
|  | n7 | 8.0513
|  | n8 | 7.5928
|  | n9 | 7.273
|  | Mean | 8.1604
|  | SD | 0.93375
| 51.25b | n1 | 57.8177 | 102.9018 | 10.9025
|  | n2 | 56.6454
|  | n3 | 58.6493
|  | n4 | 57.2127
|  | n5 | 53.7592
|  | n6 | 53.8049
|  | n7 | 47.8419
|  | n8 | 46.0257
|  | n9 | 42.8776
|  | Mean | 52.7372
|  | SD | 5.7497
| 75.63c | n1 | 84.404 | 104.9027 | 5.0118
|  | n2 | 82.8951
|  | n3 | 81.8562
|  | n4 | 82.2709
|  | n5 | 78.3313
|  | n6 | 77.4255
|  | n7 | 79.7022
|  | n8 | 74.594
|  | n9 | 72.5617
|  | Mean | 79.3379
|  | SD | 3.9763
α-Tocotrienol | 15.00a | n1 | 17.2119 | 108.1562 | 8.2619
|  | n2 | 16.5738
|  | n3 | 16.0125
|  | n4 | 18.0435
|  | n5 | 17.1622
|  | n6 | 16.9062
|  | n7 | 15.6969
|  | n8 | 14.4452
|  | n9 | 13.9587
|  | Mean | 16.2234
|  | SD | 1.3404
| 52.50b | n1 | 57.156 | 100.8304 | 12.4991
|  | n2 | 55.6402
|  | n3 | 60.6854
|  | n4 | 58.9111
|  | n5 | 54.5152
|  | n6 | 55.5015
|  | n7 | 47.2175
|  | n8 | 45.0783
|  | n9 | 41.7185
|  | Mean | 52.936
|  | SD | 6.6165
| 76.25c | n1 | 82.2982 | 102.8443 | 5.4093
|  | n2 | 81.1475
|  | n3 | 79.7779
|  | n4 | 82.673
|  | n5 | 79.4942
|  | n6 | 79.4274
|  | n7 | 78.0456
|  | n8 | 72.4876
|  | n9 | 70.4176
|  | Mean | 78.4188
|  | SD | 4.2419
δ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 17.7457 | 116.6361 | 2.9604
|  | n2 | 17.7078
|  | n3 | 17.0567
|  | n4 | 18.5201
|  | n5 | 17.6578
|  | n6 | 17.1798
|  | n7 | 17.6265
|  | n8 | 17.2327
|  | n9 | 16.7315
|  | Mean | 17.4954
|  | SD | 0.51793
| 52.50b | n1 | 61.54 | 109.1707 | 8.707
|  | n2 | 60.9743
|  | n3 | 61.1905
|  | n4 | 62.0992
|  | n5 | 58.5886
|  | n6 | 58.6895
|  | n7 | 51.8442
|  | n8 | 51.561
|  | n9 | 49.3442
|  | Mean | 57.3146
|  | SD | 4.9904
| 76.25c | n1 | 88.3975 | 111.8702 | 2.5729
|  | n2 | 87.0555
|  | n3 | 86.6796
|  | n4 | 87.6176
|  | n5 | 84.3856
|  | n6 | 84.2205
|  | n7 | 84.1871
|  | n8 | 83.1204
|  | n9 | 82.0455
|  | Mean | 85.301
|  | SD | 2.1947
β-Tocopherol | 15.00a | n1 | 16.5063 | 108.3612 | 5.5992
|  | n2 | 16.2446
|  | n3 | 15.772
|  | n4 | 17.6258
|  | n5 | 17.0975
|  | n6 | 16.739
|  | n7 | 16.3838
|  | n8 | 15.2169
|  | n9 | 14.7018
|  | Mean | 16.2542
|  | SD | 0.9101
| 52.50b | n1 | 55.8361 | 103.2824 | 6.8231
|  | n2 | 54.5558
|  | n3 | 54.8449
|  | n4 | 59.3473
|  | n5 | 56.5139
|  | n6 | 57.0724
|  | n7 | 51.4536
|  | n8 | 51.2547
|  | n9 | 47.1309
|  | Mean | 54.2233
|  | SD | 3.6997
| 76.25c | n1 | 77.1342 | 96.1086 | 7.4031
|  | n2 | 75.1397
|  | n3 | 71.9326
|  | n4 | 80.7297
|  | n5 | 77.3026
|  | n6 | 76.6294
|  | n7 | 69.411
|  | n8 | 66.1377
|  | n9 | 65.1283
|  | Mean | 73.2828
|  | SD | 5.4252
γ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 18.3579 | 122.6654 | 8.4897
|  | n2 | 18.3459
|  | n3 | 17.4343
|  | n4 | 20.8632
|  | n5 | 19.9403
|  | n6 | 19.9249
|  | n7 | 17.6678
|  | n8 | 16.9215
|  | n9 | 16.1424
|  | Mean | 18.3998
|  | SD | 1.5621
| 52.50b | n1 | 61.7501 | 109.4037 | 12.7051
|  | n2 | 61.1768
|  | n3 | 61.7581
|  | n4 | 64.8515
|  | n5 | 61.7566
|  | n6 | 61.774
|  | n7 | 50.5899
|  | n8 | 47.6808
|  | n9 | 45.5944
|  | Mean | 57.4369
|  | SD | 7.2974
| 76.25c | n1 | 86.4848 | 108.4303 | 8.7828
|  | n2 | 85.9425
|  | n3 | 85.6642
|  | n4 | 90.9959
|  | n5 | 87.757
|  | n6 | 86.9414
|  | n7 | 76.8736
|  | n8 | 72.3636
|  | n9 | 71.0797
|  | Mean | 82.6781
|  | SD | 7.2614
α-Tocopherol | 30.00a | n1 | 31.3095 | 107.6316 | 5.4593
|  | n2 | 31.0754
|  | n3 | 30.1366
|  | n4 | 34.8439
|  | n5 | 33.7298
|  | n6 | 33.4528
|  | n7 | 34.0751
|  | n8 | 31.7903
|  | n9 | 30.1919
|  | Mean | 32.2895
|  | SD | 1.7628
| 55.00b | n1 | 54.816 | 100.7245 | 3.4652
|  | n2 | 53.5514
|  | n3 | 55.1768
|  | n4 | 58.1718
|  | n5 | 55.1144
|  | n6 | 55.8673
|  | n7 | 58.1496
|  | n8 | 55.5193
|  | n9 | 52.2195
|  | Mean | 55.3985
|  | SD | 1.9197
| 77.50c | n1 | 69.8876 | 96.1585 | 7.0206
|  | n2 | 69.9486
|  | n3 | 69.5625
|  | n4 | 75.3232
|  | n5 | 73.3069
|  | n6 | 71.3358
|  | n7 | 85.232
|  | n8 | 78.2406
|  | n9 | 77.8681
|  | Mean | 74.5228
|  | SD | 5.232
a LQC = Low QC ; b MQC = Medium QC ; c HQC = High QC; sd = standard deviation; CV = coefficient of variance

## Recovery
Recovery %
Analyte |  | Low QC |  |  | Medium QC |  |  | HIGH QC
|  | DAY-1 | DAY-2 | DAY-2 | DAY-1 | DAY-2 | DAY-3 | DAY-1 | DAY-2 | DAY-3
Retinol | n1 | 55.192 | 57.237 | 53.6291 | 73.6512 | 73.0866 | 73.1477 | 57.1184 | 55.5516 | 58.0528
| n2 | 59.3673 | 60.2343 | 55.2642 | 75.777 | 74.5023 | 72.5892 | 58.8012 | 52.3531 | 56.008
| n3 | 62.831 | 60.9144 | 53.9875 | 76.9469 | 74.5687 | 72.6649 | 60.7143 | 56.7831 | 55.2089
| Mean | 57.6285 |  |  | 74.1038 |  |  | 56.7324
| SD | 3.3281 |  |  | 1.4906 |  |  | 2.3835
| CV % | 5.7751 |  |  | 2.0115 |  |  | 4.2013
Retinyl Acetate | n1 | 72.8679 | 69.6267 | 72.5975 | 83.5472 | 86.8213 | 87.8613 | 80.0119 | 82.8704 | 90.1702
| n2 | 78.4835 | 73.2949 | 76.5112 | 86.0044 | 88.3629 | 88.1942 | 82.4571 | 78.8251 | 87.5152
| n3 | 83.1004 | 74.8953 | 74.4518 | 88.7976 | 90.0985 | 88.4828 | 86.4604 | 84.5895 | 86.7545
| Mean | 75.0921 |  |  | 87.5745 |  |  | 84.406
| SD | 3.911 |  |  | 1.905 |  |  | 3.6958
| CV % | 5.2083 |  |  | 2.1753 |  |  | 4.3787
γ-Tocotrienol | n1 | 67.3679 | 64.7991 | 62.6551 | 79.0407 | 77.7623 | 80.6171 | 76.6111 | 73.6694 | 83.6867
| n2 | 71.9084 | 66.8993 | 64.7887 | 83.1674 | 77.6968 | 81.9313 | 79.2215 | 68.836 | 80.4169
| n3 | 78.3854 | 68.4073 | 66.0391 | 85.9418 | 77.8839 | 82.5314 | 82.9897 | 75.5535 | 79.1592
| Mean | 67.9167 |  |  | 80.7303 |  |  | 77.7938
| SD | 4.7146 |  |  | 2.8889 |  |  | 4.6928
| CV % | 6.9417 |  |  | 3.5784 |  |  | 6.0323
α-Tocotrienol | n1 | 67.7349 | 70.1267 | 83.2109 | 81.5025 | 94.5585 | 107.3685 | 83.0309 | 90.4019 | 110.972
| n2 | 73.9241 | 74.4001 | 83.4991 | 86.3247 | 94.6316 | 107.5378 | 87.3217 | 85.9549 | 105.9182
| n3 | 82.3898 | 77.6773 | 84.9738 | 88.2419 | 96.9195 | 105.3967 | 91.4514 | 93.411 | 103.989
| Mean | 77.5485 |  |  | 95.8313 |  |  | 94.7168
| SD | 6.3295 |  |  | 9.4814 |  |  | 9.8405
| CV % | 8.162 |  |  | 9.8939 |  |  | 10.3894
δ-Tocopherol | n1 | 71.362 | 64.5742 | 68.4832 | 80.1481 | 77.2228 | 79.9477 | 79.2634 | 73.93 | 81.3233
| n2 | 77.4385 | 68.3906 | 69.8662 | 83.0089 | 78.3907 | 80.1703 | 82.978 | 70.2817 | 79.9234
| n3 | 80.4703 | 68.301 | 68.6934 | 85.7531 | 77.1573 | 79.942 | 85.6558 | 76.5003 | 77.9899
| Mean | 70.8422 |  |  | 80.1934 |  |  | 78.6495
| SD | 4.9921 |  |  | 2.7444 |  |  | 4.668
| CV % | 7.0469 |  |  | 3.4223 |  |  | 5.9352
β-Tocopherol | n1 | 61.6309 | 51.3138 | 66.4199 | 66.4019 | 61.1466 | 79.3583 | 65.1624 | 55.073 | 78.1025
| n2 | 67.7213 | 52.5276 | 63.6398 | 69.2638 | 63.7831 | 79.6022 | 70.3909 | 51.3645 | 75.5274
| n3 | 72.5248 | 58.0231 | 62.9916 | 71.4023 | 62.8354 | 77.6354 | 73.5788 | 57.0637 | 73.6441
| Mean | 61.8659 |  |  | 70.1588 |  |  | 66.6564
| SD | 6.95 |  |  | 7.2601 |  |  | 9.8911
| CV % | 11.2341 |  |  | 10.3481 |  |  | 14.8389
γ-Tocopherol | n1 | 78.6529 | 73.4003 | 73.4429 | 88.7105 | 82.9908 | 90.764 | 85.4332 | 81.5497 | 89.607
| n2 | 85.6052 | 76.7917 | 76.5281 | 92.5554 | 82.0412 | 88.3629 | 89.103 | 75.704 | 84.8847
| n3 | 91.825 | 76.6156 | 78.1894 | 94.3031 | 82.7818 | 89.9155 | 91.1811 | 80.9128 | 84.5685
| Mean | 79.0057 |  |  | 88.0472 |  |  | 84.7716
| SD | 5.9979 |  |  | 4.4754 |  |  | 4.8889
| CV % | 7.5917 |  |  | 5.083 |  |  | 5.7671
α-Tocopherol | n1 | 79.3902 | 77.9757 | 75.164 | 88.2121 | 86.8971 | 88.5284 | 84.6731 | 80.5425 | 88.2567
| n2 | 87.4877 | 79.2315 | 76.2021 | 91.9599 | 85.1689 | 87.4814 | 90.4225 | 78.0899 | 87.1381
| n3 | 93.3679 | 84.5894 | 77.5704 | 94.0138 | 86.5912 | 88.7402 | 95.579 | 81.7224 | 85.2096
| Mean | 81.2199 |  |  | 88.6214 |  |  | 85.7371
| SD | 6.0334 |  |  | 2.7552 |  |  | 5.3633
| CV % | 7.4284 |  |  | 3.1089 |  |  | 6.2555
ISTD | n1 | 99.9758 | 90.5584 | 92.7361 | 100.6486 | 92.4253 | 94.4222 | 103.1213 | 97.8646 | 96.296
| n2 | 105.5933 | 93.7692 | 93.7436 | 104.8288 | 94.0963 | 95.5623 | 101.8511 | 91.3589 | 98.4664
| n3 | 113.4719 | 93.604 | 94.5662 | 104.3104 | 94.0775 | 97.4617 | 110.7815 | 99.082 | 95.1324
| Mean | 97.5576 |  |  | 97.537 |  |  | 99.3283
| SD | 7.495 |  |  | 4.6405 |  |  | 5.5361
| CV % | 7.6826 |  |  | 4.7577 |  |  | 5.5735
ISTD = internal standard, CV = coefficient of variance

## Stability - Freeze-thaw
Stability - Freeze-thaw
Analyte | QC Concentration (µM) | Freeze-thaw cycle
|  |  | Fresh | 1 cycle | 2 cycle | 3 cycle
Retinol | 0.75a | n1 | 0.46635 | 0.56114 | 0.45848 | 0.39615
|  | n2 | 0.46563 | 0.54922 | 0.47182 | 0.3932
|  | n3 | 0.47142 | 0.56757 | 0.46901 | 0.40041
|  | Mean | 0.4678 | 0.51356 | 0.46712 | 0.43219
|  | SD | 0.0031522 | 0.050505 | 0.0049307 | 0.039124
|  | CV % | 0.67383 | 9.8344 | 1.0556 | 9.0524
| 5.13b | n1 | 5.5592 | 5.3795 | 5.6455 | 5.7118
|  | n2 | 5.5793 | 5.4565 | 5.6586 | 5.6787
|  | n3 | 5.5842 | 5.5236 | 5.6574 | 5.7609
|  | Mean | 5.5743 | 5.5137 | 5.6141 | 5.6457
|  | SD | 0.013239 | 0.080913 | 0.04463 | 0.082942
|  | CV % | 0.2375 | 1.4675 | 0.79497 | 1.4691
| 7.56c | n1 | 6.8699 | 6.4009 | 7.0622 | 7.1819
|  | n2 | 6.4906 | 6.5305 | 7.1086 | 7.615
|  | n3 | 6.7112 | 6.4156 | 7.0979 | 7.5009
|  | Mean | 6.6906 | 6.5698 | 6.89 | 7.0616
|  | SD | 0.19048 | 0.18448 | 0.25 | 0.44706
|  | CV % | 2.847 | 2.8079 | 3.6285 | 6.3309
Retinyl Acetate | 0.75a | n1 | 0.69167 | 0.72882 | 0.60967 | 0.50633
|  | n2 | 0.69167 | 0.70579 | 0.61864 | 0.50566
|  | n3 | 0.6985 | 0.72115 | 0.62093 | 0.50109
|  | Mean | 0.69395 | 0.70627 | 0.65518 | 0.59915
|  | SD | 0.0039451 | 0.015599 | 0.042706 | 0.10389
|  | CV % | 0.5685 | 2.2087 | 6.5182 | 17.339
| 5.13b | n1 | 5.2536 | 5.4402 | 4.779 | 4.3007
|  | n2 | 5.2227 | 5.618 | 4.7627 | 4.242
|  | n3 | 5.2221 | 5.6026 | 4.8224 | 4.3192
|  | Mean | 5.2328 | 5.3932 | 5.0104 | 4.7601
|  | SD | 0.018008 | 0.18676 | 0.24466 | 0.51862
|  | CV % | 0.34414 | 3.4629 | 4.883 | 10.8953
| 7.56c | n1 | 7.4498 | 7.875 | 6.8688 | 6.3975
|  | n2 | 7.1177 | 8.0496 | 6.9393 | 6.7899
|  | n3 | 7.3061 | 7.8729 | 6.9331 | 6.7055
|  | Mean | 7.2912 | 7.6119 | 7.1025 | 6.9611
|  | SD | 0.16655 | 0.37226 | 0.23335 | 0.39867
|  | CV % | 2.2843 | 4.8905 | 3.2854 | 5.7271
γ-Tocotrienol | 7.50a | n1 | 7.4839 | 6.4341 | 7.1438 | 6.2603
|  | n2 | 7.385 | 6.3024 | 7.1572 | 6.3418
|  | n3 | 7.4018 | 6.333 | 7.1386 | 6.2892
|  | Mean | 7.4236 | 6.8901 | 7.285 | 6.8603
|  | SD | 0.052947 | 0.58702 | 0.15552 | 0.61845
|  | CV % | 0.71323 | 8.5199 | 2.1347 | 9.0148
| 51.25b | n1 | 53.687 | 48.5833 | 51.5782 | 50.4992
|  | n2 | 53.4708 | 50.3422 | 51.4492 | 49.9969
|  | n3 | 53.4997 | 50.7938 | 51.0444 | 50.9152
|  | Mean | 53.5525 | 51.7295 | 52.4549 | 52.0115
|  | SD | 0.1174 | 2.1305 | 1.2175 | 1.7146
|  | CV % | 0.21922 | 4.1186 | 2.321 | 3.2966
| 75.63c | n1 | 75.7736 | 71.7765 | 75.2353 | 77.3652
|  | n2 | 72.1715 | 73.936 | 75.3658 | 82.2885
|  | n3 | 73.3972 | 73.2016 | 74.7513 | 81.2476
|  | Mean | 73.7808 | 73.3761 | 74.4491 | 77.0406
|  | SD | 1.8315 | 1.4214 | 1.3855 | 4.0971
|  | CV % | 2.4823 | 1.9372 | 1.861 | 5.3181
α-Tocotrienol | 15.00a | n1 | 14.1001 | 20.4063 | 13.1589 | 11.2539
|  | n2 | 14.1334 | 19.9743 | 13.0691 | 11.4231
|  | n3 | 14.076 | 20.3811 | 13.123 | 11.3611
|  | Mean | 14.1032 | 17.1785 | 13.6101 | 12.7246
|  | SD | 0.0288 | 3.3724 | 0.5412 | 1.5112
|  | CV % | 0.20421 | 19.6318 | 3.9765 | 11.8764
| 52.50b | n1 | 50.7236 | 77.1326 | 49.0956 | 47.6055
|  | n2 | 50.4828 | 79.4055 | 48.9847 | 47.201
|  | n3 | 50.739 | 79.77 | 48.6065 | 48.2351
|  | Mean | 50.6485 | 64.7089 | 49.772 | 49.1645
|  | SD | 0.14371 | 15.4292 | 0.97793 | 1.6612
|  | CV % | 0.28374 | 23.8441 | 1.9648 | 3.3788
| 76.25c | n1 | 70.0309 | 112.5856 | 70.9471 | 72.5652
|  | n2 | 66.7665 | 114.6806 | 70.7866 | 76.8492
|  | n3 | 68.0114 | 113.2697 | 70.7637 | 74.9638
|  | Mean | 68.2696 | 90.8908 | 69.551 | 71.5311
|  | SD | 1.6474 | 24.8114 | 1.7493 | 3.9617
|  | CV % | 2.4131 | 27.298 | 2.5152 | 5.5384
δ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 16.2608 | 14.8248 | 15.777 | 14.1489
|  | n2 | 16.2809 | 14.5726 | 15.718 | 14.2001
|  | n3 | 16.1525 | 14.5476 | 15.7237 | 14.1059
|  | Mean | 16.2314 | 15.4399 | 15.9855 | 15.1915
|  | SD | 0.069031 | 0.87359 | 0.27368 | 1.1404
|  | CV % | 0.42529 | 5.658 | 1.7121 | 7.5065
| 52.50b | n1 | 55.858 | 51.4541 | 53.9757 | 52.8486
|  | n2 | 55.7178 | 52.8177 | 54.2469 | 52.7668
|  | n3 | 55.7136 | 53.2368 | 53.7057 | 53.7484
|  | Mean | 55.7631 | 54.133 | 54.8696 | 54.4422
|  | SD | 0.082172 | 1.8812 | 0.99498 | 1.4883
|  | CV % | 0.14736 | 3.4752 | 1.8134 | 2.7338
| 76.25c | n1 | 76.4669 | 73.7881 | 76.7592 | 79.4327
|  | n2 | 72.7621 | 76.585 | 77.9296 | 83.1353
|  | n3 | 74.722 | 75.2317 | 76.7272 | 81.9792
|  | Mean | 74.6503 | 74.926 | 75.8945 | 78.083
|  | SD | 1.8534 | 1.4993 | 1.8492 | 4.117
|  | CV % | 2.4828 | 2.001 | 2.4365 | 5.2726
β-Tocopherol | 15.00a | n1 | 14.762 | 15.0966 | 13.79 | 11.8294
|  | n2 | 14.4944 | 14.3345 | 13.8604 | 12.0937
|  | n3 | 14.3709 | 15.0728 | 13.5227 | 12.0985
|  | Mean | 14.5424 | 14.6885 | 14.1334 | 13.2748
|  | SD | 0.1999 | 0.34162 | 0.47902 | 1.3977
|  | CV % | 1.3746 | 2.3257 | 3.3893 | 10.5293
| 52.50b | n1 | 47.647 | 52.5004 | 45.4391 | 44.1418
|  | n2 | 48.6697 | 52.5796 | 45.3889 | 44.4823
|  | n3 | 48.7594 | 54.1567 | 44.1458 | 45.6974
|  | Mean | 48.3587 | 50.7188 | 46.675 | 46.5663
|  | SD | 0.61797 | 2.6807 | 1.9415 | 2.0678
|  | CV % | 1.2779 | 5.2853 | 4.1596 | 4.4405
| 76.25c | n1 | 62.3851 | 71.4386 | 64.8915 | 62.9557
|  | n2 | 61.3335 | 74.3384 | 66.3687 | 66.4248
|  | n3 | 61.0402 | 73.5747 | 64.7446 | 66.7317
|  | Mean | 61.5862 | 67.3517 | 63.4606 | 63.4785
|  | SD | 0.70718 | 6.4026 | 2.1768 | 2.5012
|  | CV % | 1.1483 | 9.5062 | 3.4302 | 3.9402
γ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 15.3828 | 16.1238 | 14.7596 | 12.8665
|  | n2 | 15.3555 | 16.214 | 14.5804 | 13.1067
|  | n3 | 15.4054 | 16.1736 | 14.6146 | 12.8307
|  | Mean | 15.3812 | 15.7759 | 15.0164 | 14.1579
|  | SD | 0.024968 | 0.43351 | 0.40449 | 1.3435
|  | CV % | 0.16233 | 2.7479 | 2.6937 | 9.4894
| 52.50b | n1 | 51.4568 | 57.2779 | 49.3435 | 48.5369
|  | n2 | 50.5959 | 59.6692 | 49.4881 | 47.2967
|  | n3 | 50.6843 | 59.554 | 48.9439 | 47.9312
|  | Mean | 50.9123 | 54.873 | 50.0854 | 49.417
|  | SD | 0.47358 | 4.4319 | 0.9706 | 1.7108
|  | CV % | 0.93019 | 8.0766 | 1.9379 | 3.462
| 76.25c | n1 | 68.1185 | 82.0384 | 68.6177 | 70.3804
|  | n2 | 64.3453 | 83.4994 | 68.4665 | 74.457
|  | n3 | 66.6228 | 83.3432 | 68.8978 | 73.2748
|  | Mean | 66.3622 | 74.6613 | 67.5115 | 69.5331
|  | SD | 1.9 | 9.1842 | 1.7459 | 3.9076
|  | CV % | 2.8631 | 12.3012 | 2.586 | 5.6198
α-Tocopherol | 30.00a | n1 | 32.9602 | 31.2216 | 32.0728 | 28.8375
|  | n2 | 32.5302 | 30.8095 | 32.1113 | 28.9045
|  | n3 | 32.5894 | 31.1178 | 32.0168 | 28.6801
|  | Mean | 32.6933 | 31.8715 | 32.3801 | 30.7503
|  | SD | 0.23305 | 0.92227 | 0.37457 | 2.1347
|  | CV % | 0.71283 | 2.8937 | 1.1568 | 6.9421
| 55.00b | n1 | 57.9084 | 55.6929 | 57.7368 | 54.6076
|  | n2 | 58.105 | 57.2123 | 57.7537 | 54.3404
|  | n3 | 58.5133 | 56.6023 | 56.2514 | 55.1621
|  | Mean | 58.1756 | 57.3391 | 57.7114 | 56.4395
|  | SD | 0.30855 | 1.0543 | 0.77081 | 1.9301
|  | CV % | 0.53037 | 1.8388 | 1.3356 | 3.4197
| 77.50c | n1 | 74.7784 | 74.7566 | 80.3274 | 73.0507
|  | n2 | 71.461 | 75.4783 | 79.8108 | 76.936
|  | n3 | 72.7773 | 75.2445 | 79.9038 | 76.3743
|  | Mean | 73.0056 | 74.0827 | 76.5098 | 74.2296
|  | SD | 1.6704 | 1.6008 | 3.9852 | 2.1628
|  | CV % | 2.2881 | 2.1608 | 5.2088 | 2.9137
a LQC = Low QC, b MQC = medium QC, c HQC = high QC

## Stability - Bench top
Stability - Bench top
Analyte | QC Concentration (µM) | Bench top
|  |  | 3 hours | 6 hours
Retinol | 0.75a | n1 | 0.34687 | 0.35159
|  | n2 | 0.35193 | 0.34748
|  | n3 | 0.34966 | 0.35008
|  | Mean | 0.34949 | 0.34971
|  | SD | 0.0025304 | 0.0020797
|  | CV % | 0.72404 | 0.59469
| 5.13b | n1 | 5.4396 | 5.4369
|  | n2 | 5.4528 | 5.4347
|  | n3 | 5.3562 | 5.411
|  | Mean | 5.4162 | 5.4275
|  | SD | 0.05238 | 0.014392
|  | CV % | 0.96709 | 0.26516
| 7.56c | n1 | 5.8623 | 5.8186
|  | n2 | 5.6414 | 5.9494
|  | n3 | 5.7132 | 5.8621
|  | Mean | 5.7389 | 5.8767
|  | SD | 0.11269 | 0.066624
|  | CV % | 1.9636 | 1.1337
Retinyl Acetate | 0.75a | n1 | 0.59758 | 0.59328
|  | n2 | 0.59511 | 0.5938
|  | n3 | 0.59787 | 0.59613
|  | Mean | 0.59685 | 0.59441
|  | SD | 0.0015163 | 0.0015176
|  | CV % | 0.25406 | 0.25531
| 5.13b | n1 | 4.8752 | 4.8512
|  | n2 | 4.883 | 4.8703
|  | n3 | 4.8359 | 4.8434
|  | Mean | 4.8647 | 4.855
|  | SD | 0.02524 | 0.013874
|  | CV % | 0.51883 | 0.28577
| 7.56c | n1 | 6.4126 | 6.3703
|  | n2 | 6.1917 | 6.4857
|  | n3 | 6.2506 | 6.399
|  | Mean | 6.285 | 6.4183
|  | SD | 0.11438 | 0.060052
|  | CV % | 1.8199 | 0.93563
γ-Tocotrienol | 7.50a | n1 | 6.8213 | 6.7427
|  | n2 | 6.6634 | 6.7729
|  | n3 | 6.6541 | 6.6974
|  | Mean | 6.7129 | 6.7377
|  | SD | 0.093977 | 0.038027
|  | CV % | 1.3999 | 0.5644
| 51.25b | n1 | 50.3559 | 49.5767
|  | n2 | 49.2056 | 49.666
|  | n3 | 48.3077 | 49.1724
|  | Mean | 49.2898 | 49.4717
|  | SD | 1.0267 | 0.26302
|  | CV % | 2.083 | 0.53166
| 75.63c | n1 | 66.9579 | 66.362
|  | n2 | 64.2019 | 67.5114
|  | n3 | 64.7936 | 66.5951
|  | Mean | 65.3178 | 66.8229
|  | SD | 1.4508 | 0.60762
|  | CV % | 2.2212 | 0.90931
α-Tocotrienol | 15.00a | n1 | 13.1377 | 12.8982
|  | n2 | 12.8272 | 12.8769
|  | n3 | 12.8201 | 12.8159
|  | Mean | 12.9283 | 12.8636
|  | SD | 0.18135 | 0.042731
|  | CV % | 1.4028 | 0.33219
| 52.50b | n1 | 50.0304 | 49.6655
|  | n2 | 49.2802 | 49.2154
|  | n3 | 48.5396 | 48.8112
|  | Mean | 49.2834 | 49.2307
|  | SD | 0.74542 | 0.42737
|  | CV % | 1.5125 | 0.86809
| 76.25c | n1 | 67.0152 | 65.2228
|  | n2 | 64.6709 | 66.6211
|  | n3 | 64.6311 | 65.786
|  | Mean | 65.4391 | 65.8767
|  | SD | 1.3651 | 0.70356
|  | CV % | 2.0861 | 1.068
δ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 15.2353 | 15.2592
|  | n2 | 15.0589 | 15.3399
|  | n3 | 15.0087 | 15.1594
|  | Mean | 15.101 | 15.2529
|  | SD | 0.11902 | 0.090381
|  | CV % | 0.78815 | 0.59255
| 52.50b | n1 | 54.3692 | 53.882
|  | n2 | 53.6788 | 54.0025
|  | n3 | 52.8397 | 54.0993
|  | Mean | 53.6292 | 53.9946
|  | SD | 0.76596 | 0.10886
|  | CV % | 1.4283 | 0.20162
| 76.25c | n1 | 71.9603 | 71.3216
|  | n2 | 68.902 | 72.7313
|  | n3 | 69.8779 | 71.7487
|  | Mean | 70.2467 | 71.9339
|  | SD | 1.5621 | 0.72285
|  | CV % | 2.2238 | 1.0049
β-Tocopherol | 15.00a | n1 | 13.181 | 12.7257
|  | n2 | 12.4568 | 12.2037
|  | n3 | 12.2373 | 12.5606
|  | Mean | 12.6251 | 12.4967
|  | SD | 0.49384 | 0.26685
|  | CV % | 3.9116 | 2.1353
| 52.50b | n1 | 45.9593 | 45.3858
|  | n2 | 44.0533 | 43.9908
|  | n3 | 43.2855 | 44.0255
|  | Mean | 44.4327 | 44.4674
|  | SD | 1.3767 | 0.79559
|  | CV % | 3.0983 | 1.7891
| 76.25c | n1 | 59.5936 | 58.3616
|  | n2 | 55.0233 | 57.4589
|  | n3 | 55.5161 | 58.9174
|  | Mean | 56.711 | 58.246
|  | SD | 2.5086 | 0.73608
|  | CV % | 4.4234 | 1.2637
γ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 14.4182 | 14.2582
|  | n2 | 14.442 | 14.6354
|  | n3 | 14.3029 | 14.3361
|  | Mean | 14.3877 | 14.4099
|  | SD | 0.074391 | 0.19914
|  | CV % | 0.51705 | 1.3819
| 52.50b | n1 | 52.771 | 52.1275
|  | n2 | 52.5522 | 53.7074
|  | n3 | 52.1252 | 52.8116
|  | Mean | 52.4828 | 52.8822
|  | SD | 0.32844 | 0.79232
|  | CV % | 0.62581 | 1.4983
| 76.25c | n1 | 67.5857 | 67.8887
|  | n2 | 66.8499 | 69.6486
|  | n3 | 67.3521 | 68.5617
|  | Mean | 67.2626 | 68.6996
|  | SD | 0.37601 | 0.88801
|  | CV % | 0.55902 | 1.2926
α-Tocopherol | 30.00a | n1 | 28.1675 | 27.8799
|  | n2 | 27.908 | 27.6462
|  | n3 | 27.6772 | 27.6926
|  | Mean | 27.9176 | 27.7396
|  | SD | 0.24531 | 0.12374
|  | CV % | 0.87871 | 0.44607
| 55.00b | n1 | 51.3513 | 50.8223
|  | n2 | 50.5468 | 50.6855
|  | n3 | 49.4213 | 49.6951
|  | Mean | 50.4398 | 50.401
|  | SD | 0.96942 | 0.6151
|  | CV % | 1.9219 | 1.2204
| 77.50c | n1 | 62.1134 | 61.3055
|  | n2 | 60.1318 | 61.6885
|  | n3 | 60.5897 | 60.7267
|  | Mean | 60.945 | 61.2402
|  | SD | 1.0375 | 0.48419
|  | CV % | 1.7023 | 0.79064
a LQC = Low QC, b MQC = medium QC, c HQC = high QC

## Stability - Autosampler
Stability - Autosampler
Analyte | QC Concentration (µM) | Autosampler
|  |  | 6 hours | 12 hours | 18 hours
Retinol | 0.75a | n1 | 0.58911 | 0.58911 | 0.58911
|  | n2 | 0.58916 | 0.59013 | 0.58204
|  | Mean | 0.58914 | 0.58962 | 0.58558
|  | SD | 3.7477e-05 | 0.00072428 | 0.0049966
|  | CV % | 0.0063613 | 0.12284 | 0.85328
| 5.13b | n1 | 5.3793 | 5.3793 | 5.3793
|  | n2 | 5.5113 | 5.2915 | 5.4428
|  | Mean | 5.4453 | 5.3354 | 5.4111
|  | SD | 0.093356 | 0.06205 | 0.044906
|  | CV % | 1.7144 | 1.163 | 0.8299
| 7.56c | n1 | 6.6124 | 6.6124 | 6.6124
|  | n2 | 6.3918 | 6.4502 | 6.6443
|  | Mean | 6.5021 | 6.5313 | 6.6284
|  | SD | 0.15601 | 0.11468 | 0.02257
|  | CV % | 2.3994 | 1.7559 | 0.34051
Retinyl Acetate | 0.75a | n1 | 0.75639 | 0.75639 | 0.75639
|  | n2 | 0.75058 | 0.75294 | 0.75234
|  | Mean | 0.75348 | 0.75466 | 0.75436
|  | SD | 0.0041048 | 0.0024362 | 0.0028618
|  | CV % | 0.54477 | 0.32282 | 0.37937
| 5.13b | n1 | 5.5642 | 5.5642 | 5.5642
|  | n2 | 5.7421 | 5.5059 | 5.6484
|  | Mean | 5.6532 | 5.5351 | 5.6063
|  | SD | 0.12575 | 0.041226 | 0.059545
|  | CV % | 2.2244 | 0.74482 | 1.0621
| 7.56c | n1 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475
|  | n2 | 7.9964 | 8.0577 | 8.2943
|  | Mean | 8.122 | 8.1526 | 8.2709
|  | SD | 0.17759 | 0.13423 | 0.033109
|  | CV % | 2.1865 | 1.6464 | 0.4003
γ-Tocotrienol | 7.50a | n1 | 6.6496 | 6.6496 | 6.6496
|  | n2 | 6.5728 | 6.5639 | 6.646
|  | Mean | 6.6112 | 6.6068 | 6.6478
|  | SD | 0.054276 | 0.060575 | 0.0025671
|  | CV % | 0.82097 | 0.91686 | 0.038616
| 51.25b | n1 | 50.0891 | 50.0891 | 50.0891
|  | n2 | 51.6736 | 50.0402 | 51.7732
|  | Mean | 50.8813 | 50.0646 | 50.9312
|  | SD | 1.1204 | 0.034584 | 1.1909
|  | CV % | 2.202 | 0.069079 | 2.3382
| 75.63c | n1 | 74.5731 | 74.5731 | 74.5731
|  | n2 | 72.7025 | 73.513 | 76.7874
|  | Mean | 73.6378 | 74.0431 | 75.6803
|  | SD | 1.3227 | 0.74963 | 1.5658
|  | CV % | 1.7963 | 1.0124 | 2.0689
α-Tocotrienol | 15.00a | n1 | 21.5572 | 21.5572 | 21.5572
|  | n2 | 21.1141 | 21.1889 | 21.0727
|  | Mean | 21.3357 | 21.3731 | 21.3149
|  | SD | 0.31335 | 0.26044 | 0.34265
|  | CV % | 1.4687 | 1.2185 | 1.6075
| 52.50b | n1 | 79.7167 | 79.7167 | 79.7167
|  | n2 | 81.1937 | 77.9185 | 80.0001
|  | Mean | 80.4552 | 78.8176 | 79.8584
|  | SD | 1.0445 | 1.2715 | 0.20041
|  | CV % | 1.2982 | 1.6132 | 0.25095
| 76.25c | n1 | 118.2461 | 118.2461 | 118.2461
|  | n2 | 114.5683 | 115.1307 | 118.3164
|  | Mean | 116.4072 | 116.6884 | 118.2812
|  | SD | 2.6006 | 2.2029 | 0.04971
|  | CV % | 2.2341 | 1.8879 | 0.042027
δ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 15.6491 | 15.6491 | 15.6491
|  | n2 | 15.2502 | 15.3026 | 15.2447
|  | Mean | 15.4497 | 15.4758 | 15.4469
|  | SD | 0.28209 | 0.24507 | 0.28597
|  | CV % | 1.8259 | 1.5836 | 1.8513
| 52.50b | n1 | 52.5276 | 52.5276 | 52.5276
|  | n2 | 54.0293 | 52.6925 | 54.7505
|  | Mean | 53.2784 | 52.61 | 53.639
|  | SD | 1.0619 | 0.1166 | 1.5718
|  | CV % | 1.993 | 0.22162 | 2.9304
| 76.25c | n1 | 76.8964 | 76.8964 | 76.8964
|  | n2 | 74.7751 | 76.1175 | 78.8494
|  | Mean | 75.8358 | 76.507 | 77.8729
|  | SD | 1.5 | 0.55078 | 1.381
|  | CV % | 1.978 | 0.71991 | 1.7734
β-Tocopherol | 15.00a | n1 | 15.2466 | 15.2466 | 15.2466
|  | n2 | 15.2852 | 15.3455 | 15.6664
|  | Mean | 15.2659 | 15.2961 | 15.4565
|  | SD | 0.027301 | 0.069936 | 0.29681
|  | CV % | 0.17884 | 0.45722 | 1.9203
| 52.50b | n1 | 54.1425 | 54.1425 | 54.1425
|  | n2 | 54.6292 | 54.8073 | 55.3485
|  | Mean | 54.3859 | 54.4749 | 54.7455
|  | SD | 0.3442 | 0.47011 | 0.85281
|  | CV % | 0.63288 | 0.86299 | 1.5578
| 76.25c | n1 | 77.8994 | 77.8994 | 77.8994
|  | n2 | 73.4954 | 75.6494 | 78.8961
|  | Mean | 75.6974 | 76.7744 | 78.3977
|  | SD | 3.1141 | 1.591 | 0.70477
|  | CV % | 4.1139 | 2.0723 | 0.89897
γ-Tocopherol | 15.00a | n1 | 16.7915 | 16.7915 | 16.7915
|  | n2 | 16.8647 | 16.7241 | 16.6517
|  | Mean | 16.8281 | 16.7578 | 16.7216
|  | SD | 0.051803 | 0.047635 | 0.098863
|  | CV % | 0.30783 | 0.28426 | 0.59123
| 52.50b | n1 | 58.945 | 58.945 | 58.945
|  | n2 | 61.5091 | 58.1351 | 61.0866
|  | Mean | 60.2271 | 58.5401 | 60.0158
|  | SD | 1.8131 | 0.5727 | 1.5144
|  | CV % | 3.0104 | 0.97831 | 2.5233
| 76.25c | n1 | 85.5265 | 85.5265 | 85.5265
|  | n2 | 84.2401 | 85.2076 | 87.7108
|  | Mean | 84.8833 | 85.3671 | 86.6187
|  | SD | 0.90962 | 0.22555 | 1.5445
|  | CV % | 1.0716 | 0.26421 | 1.7831
α-Tocopherol | 30.00a | n1 | 32.33 | 32.33 | 32.33
|  | n2 | 32.2475 | 32.0507 | 32.4959
|  | Mean | 32.2887 | 32.1903 | 32.413
|  | SD | 0.058343 | 0.1975 | 0.11736
|  | CV % | 0.18069 | 0.61353 | 0.36207
| 55.00b | n1 | 58.1161 | 58.1161 | 58.1161
|  | n2 | 58.6403 | 56.4321 | 57.7016
|  | Mean | 58.3782 | 57.2741 | 57.9089
|  | SD | 0.37063 | 1.1908 | 0.29312
|  | CV % | 0.63488 | 2.0791 | 0.50617
| 77.50c | n1 | 79.9437 | 79.9437 | 79.9437
|  | n2 | 77.9737 | 76.8119 | 80.7366
|  | Mean | 78.9587 | 78.3778 | 80.3402
|  | SD | 1.393 | 2.2145 | 0.56071
|  | CV % | 1.7642 | 2.8254 | 0.69793
a LQC = Low QC, b MQC = medium QC, c HQC = high QC