## Filtration Efficiency Data_sort
Mod No. | Loading particles | Type | Labeled Manufacturer and Mask Model | Regulatory | 0.3µm | 0.5µm | 1µm | 3µm | 5µm | 10µm | 0.3µm SD | 0.5µm SD | 1µm SD | 3µm SD | 5µm SD | 10µm SD | P (pa) | vair (m/s) | T (°C) | RH (%) | Testing date
1 | Ambient | FFP2 | 3M K112 | Not on Appendix A | 98.81% | 99.31% | 100% | 100% |  |  | 0.07% | 0.45% | 0% | 0% |  |  | 251.3 | 0.3 | 24.2 | 6.9 | 2020-04-23
1 | KCl | FFP2 | 3M K112 | Not on Appendix A | 99.71% | 99.88% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 169.6 | < 0.1 | 24.4 | 20.9 | 2020-05-04
1 | KCl | FFP2 | 3M K112 | Not on Appendix A | 99.84% | 99.96% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 32.9 | < 0.1 | 24.5 | 20.5 | 2020-05-04
2 | Ambient | FFP2 | Guangzhou Kanglv 9501 | Not on Appendix A | 99.02% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.27% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 180.1 | 0.4 | 24.2 | 47.2 | 2020-04-13
3 | Ambient | KN95 | Aoxing KN95 | Appendix A | 98.98% | 99.1% | 99.3% |  |  |  | 0.08% | 0.36% | 1.53% |  |  |  | 183.8 | 0.3 | 24 | 27 | 2020-04-30
4 | Ambient | KN95 | aRUN Industrial Co N9 | Appendix A | 97.08% | 98.63% | 100% |  |  |  | 0.32% | 0.27% | 0% |  |  |  | 108.4 | 0.3 | 23.9 | 26.8 | 2020-04-30
5 | Ambient | KN95 | Graphene SNN70370B | Not on Appendix A | 81.33% | 88.31% | 91.11% | 100% |  |  | 1.4% | 1.21% | 8.76% | 0% |  |  | 185.7 | 0.3 | 24.4 | 46.2 | 2020-04-13
5 | Ambient | KN95 | Graphene SNN70370B | Not on Appendix A | 84.97% | 92.05% | 98.05% | 100% |  |  | 0.34% | 0.74% | 2.74% | 0% |  |  | 184 | 0.3 | 24 | 27.5 | 2020-04-30
6 | Ambient | KN95 | HuaGang Communication Disposable face mask | Formerly on Appendix A | 62.27% | 76.22% | 93.33% |  |  |  | 0.69% | 3.2% | 9.87% |  |  |  | 185.7 | 0.3 | 24.5 | 45.9 | 2020-04-13
7 | Ambient | KN95 | Jinan Vhold Co. VH95 | Formerly on Appendix A | 94.79% | 98.34% | 100% |  | 100% |  | 0.5% | 1.26% | 0% |  | 0% |  | 254.3 | 0.4 | 24.3 | 46.9 | 2020-04-13
7 | Ambient | KN95 | Jinan Vhold Co. VH95 | Formerly on Appendix A | 91.12% | 96.54% | 100% | 100% | 100% |  | 0.29% | 0.99% | 0% | 0% | 0% |  | 256.9 | 0.3 | 23.4 | 16.2 | 2020-04-14
7 | Ambient | KN95 | Jinan Vhold Co. VH95 | Formerly on Appendix A | 91.7% | 96.6% | 100% |  |  |  | 0.22% | 0.85% | 0% |  |  |  | 255.4 | 0.3 | 23.9 | 15.3 | 2020-04-14
7 | Ambient | KN95 | Jinan Vhold Co. VH95 | Formerly on Appendix A | 87.58% | 94.26% | 100% | 100% |  |  | 0.25% | 0.93% | 0% | 0% |  |  | 254.6 | 0.4 | 24.2 | 15.3 | 2020-04-14
7 | Ambient | KN95 | Jinan Vhold Co. VH95 | Formerly on Appendix A | 97.66% | 99.39% | 99.21% |  |  |  | 0.18% | 0.13% | 1.69% |  |  |  | 259.2 | 0.4 | 23.9 | 27.7 | 2020-04-30
8 | Ambient | KN95 | SNIPPET SNB9501 | Not on Appendix A | 8.53% | 29.42% | 80.95% | 77.78% | 100% | 100% | 0.38% | 2.72% | 8.67% | 59.16% | 0% | 0% | 185.3 | 0.3 | 23.4 | 47.2 | 2020-04-13
8 | Ambient | KN95 | SNIPPET SNB9501 | Not on Appendix A | 25.9% | 39.21% | 82.78% | 100% |  |  | 0.52% | 1.64% | 9.26% | 0% |  |  | 182.9 | 0.4 | 24.1 | 27.5 | 2020-04-30
9 | Ambient | KN95 | Urance KN95 | Not on Appendix A | 75.52% | 87.1% | 97.32% |  |  |  | 0.47% | 1.28% | 5.89% |  |  |  | 329.6 | 0.4 | 23.8 | 27 | 2020-04-30
10 | Ambient | KN95 | Yimengshan 9201 | Not on Appendix A | 99.6% | 99.9% | 100% |  |  |  | 0.06% | 0.12% | 0% |  |  |  | 253 | 0.1 | 23.3 | 7.8 | 2020-04-23
10 | KCl | KN95 | Yimengshan 9201 | Not on Appendix A | 99.91% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.02% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 168.7 | < 0.1 | 24.4 | 21.5 | 2020-05-04
10 | KCl | KN95 | Yimengshan 9201 | Not on Appendix A | 99.08% | 99.84% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 0.19% | 0.03% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 33 | < 0.1 | 24.6 | 23.9 | 2020-05-04
10 | Ambient | KN95 | Yimengshan 9201 | Not on Appendix A | 99.35% | 99.63% | 100% | 100% |  |  | 0.06% | 0.32% | 0% | 0% |  |  | 254 | 0.1 | 24 | 7.4 | 2020-04-23
10 | KCl | KN95 | Yimengshan 9201 | Not on Appendix A | 99.77% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.04% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 170.6 | < 0.1 | 24.4 | 21.9 | 2020-05-04
10 | KCl | KN95 | Yimengshan 9201 | Not on Appendix A | 98.91% | 99.81% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 0.23% | 0.05% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 32.5 | < 0.1 | 24.5 | 27.3 | 2020-05-04
11 | Ambient | KN95 | Yuxu 9901 | Not on Appendix A | 91.35% | 96.12% | 100% |  |  |  | 0.68% | 0.84% | 0% |  |  |  | 330.7 | 0.1 | 23.8 | 25.7 | 2020-04-30
11 | Ambient | KN95 | Yuxu 9901 | Not on Appendix A | 93.3% | 98.07% | 100% |  | 100% |  | 0.5% | 0.76% | 0% |  | 0% |  | 254.8 | < 0.1 | 24.1 | 25.4 | 2020-04-30
11 | KCl | KN95 | Yuxu 9901 | Not on Appendix A | 96.88% | 98.92% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 0.3% | 0.19% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 171.9 | < 0.1 | 24.3 | 22.7 | 2020-05-04
11 | KCl | KN95 | Yuxu 9901 | Not on Appendix A | 98.33% | 99.67% | 99.96% | 99.9% | 100% | 100% | 0.26% | 0.07% | 0.05% | 0.21% | 0% | 0% | 32.2 | < 0.1 | 24.3 | 20.3 | 2020-05-04
12 | Ambient | KN95 | Unmarked batch #1 | Not on Appendix A | -20.54% | -44.42% | 3.85% | 100% | 100% |  | -1.15% | -4.86% | 1.26% | 0% | 0% |  | 56 | 0.4 | 24.4 | 45.9 | 2020-04-13
12 | Ambient | KN95 | Unmarked batch #1 | Not on Appendix A | -24.84% | -41.16% | 5.88% | 40% | 100% |  | -2.11% | -8.07% | 2.98% | 52.35% | 0% |  | 77.8 | 0.8 | 24.3 | 45.9 | 2020-04-13
13 | Ambient | KN95 | Unmarked batch #2 | Not on Appendix A | 96.78% | 98.94% | 98.61% |  | 100% |  | 0.49% | 0.43% | 2.98% |  | 0% |  | 186.6 | 0.4 | 24.5 | 45.1 | 2020-04-13
14 | Ambient | KN95 | Unmarked batch #3 | Not on Appendix A | 96.78% | 98.39% | 96.97% | 100% |  |  | 0.22% | 0.93% | 6.94% | 0% |  |  | 182.4 | < 0.1 | 23.4 | 19.7 | 2020-05-04
14 | KCl | KN95 | Unmarked batch #3 | Not on Appendix A | 98.3% | 99.68% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 0.2% | 0.14% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 168.6 | < 0.1 | 24.2 | 20.5 | 2020-05-04
14 | Ambient | KN95 | Unmarked batch #3 | Not on Appendix A | 97.47% | 98.83% | 100% | 100% |  |  | 0.3% | 0.87% | 0% | 0% |  |  | 182 | < 0.1 | 23.8 | 19.6 | 2020-05-04
14 | KCl | KN95 | Unmarked batch #3 | Not on Appendix A | 98.73% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.1% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 168.2 | < 0.1 | 23.9 | 19.7 | 2020-05-04
15 | Ambient | KN95 | Unmarked batch #4 | Not on Appendix A | 91.2% | 96.15% | 97.73% | 100% |  |  | 0.31% | 0.65% | 3.38% | 0% |  |  | 248.6 | 0.3 | 23.9 | 27.5 | 2020-04-30
16 | Ambient | KN95 | Unmarked batch #5 | Not on Appendix A | 96.83% | 99.11% | 100% | 100% |  |  | 0.26% | 0.39% | 0% | 0% |  |  | 184 | 0.3 | 23.9 | 27.6 | 2020-04-30
17 | Ambient | KN95 | Unmarked batch #6 | Not on Appendix A | 71.19% | 82.93% | 98.06% | 100% |  |  | 0.37% | 2.46% | 2.76% | 0% |  |  | 252 | 0.4 | 23.9 | 27.6 | 2020-04-30
18 | Ambient | N95 | 3M 1860/1860S | N95 | 97.66% | 99.05% | 99.68% | 100% |  |  | 0.81% | 0.38% | 0.03% | 0% |  |  | 186.1 | 0.3 | 24.1 | 22.5 | 2020-04-04
18 | Ambient | N95 | 3M 1860/1860S | N95 | 98.59% | 99.49% | 99.79% | 100% |  |  | 0.1% | 0.23% | 0.42% | 0% |  |  | 188.2 | 0.1 | 23.3 | 27.9 | 2020-04-09
18 | Ambient | N95 | 3M 1860/1860S | N95 | 97.53% | 99.11% | 100% |  |  |  | 0.23% | 0.24% | 0% |  |  |  | 181.1 | 0.4 | 23.2 | 26.2 | 2020-04-19
19 | Ambient | N95 | 3M 8210 | N95 | 98.09% | 99.42% | 99.82% | 100% | 100% |  | 0.21% | 0.25% | 0.21% | 0% | 0% |  | 187.8 | 0.3 | 24.6 | 22.1 | 2020-04-04
20 | Ambient | N95 | 3M 9210 | N95 | 99.75% | 99.92% | 100% | 100% | 100% |  | 0.11% | 0.11% | 0% | 0% | 0% |  | 190.6 | < 0.1 | 24.6 | 21.9 | 2020-04-04
21 | Ambient | N95 | Cardinal Health ML/S | N95 | 98.38% | 99.44% | 100% | 100% |  |  | 0.21% | 0.13% | 0% | 0% |  |  | 184.8 | 0.3 | 23.9 | 26.8 | 2020-04-30
21 | Ambient | N95 | Cardinal Health ML/S | N95 | 97.16% | 98.76% | 100% | 100% |  |  | 0.14% | 0.42% | 0% | 0% |  |  | 184.4 | < 0.1 | 24 | 21.8 | 2020-05-02
21 | Ambient | N95 | Cardinal Health ML/S | N95 | 96.95% | 98.38% | 97.92% | 100% | 100% | 100% | 0.17% | 0.66% | 4.94% | 0% | 0% | 0% | 183.8 | < 0.1 | 24.4 | 22 | 2020-05-02
21 | Ambient | N95 | Cardinal Health ML/S | N95 | 99.62% | 99.91% | 100% | 100% | 100% |  | 0.06% | 0.11% | 0% | 0% | 0% |  | 185.4 | < 0.1 | 24.6 | 21.7 | 2020-05-02
21 | Ambient | N95 | Cardinal Health ML/S | N95 | 98.53% | 99.35% | 100% | 100% |  |  | 0.12% | 0.22% | 0% | 0% |  |  | 184.4 | < 0.1 | 24.8 | 18.8 | 2020-05-02
22 | Ambient | N95 | Gerson 1730 | N95 | 96.65% | 98.28% | 100% | 100% |  | 100% | 0.16% | 0.27% | 0% | 0% |  | 0% | 185.9 | 0.4 | 24.4 | 45.6 | 2020-04-13
23 | Ambient | N95 | Kimberly-Clark 46767 (duckbill) | N95 | 99.91% | 99.95% | 100% | 100% | 100% |  | 0.02% | 0.05% | 0% | 0% | 0% |  | 190.1 | < 0.1 | 24.3 | 22.7 | 2020-04-04
24 | Ambient | N95 | Rizhao 3Q SanQi RIZSQ100Sb | N95 | 95.53% | 98.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.3% | 0.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 255.4 | 0.4 | 24 | 45.9 | 2020-04-13
24 | Ambient | N95 | Rizhao 3Q SanQi RIZSQ100Sb | N95 | 97.13% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.4% | 0.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 187.2 | 0.1 | 24.5 | 45 | 2020-04-13
25 | Ambient | N95 | San Huei SH9550 | N95 | 98.32% | 99.55% | 100% | 100% | 100% |  | 0.25% | 0.16% | 0% | 0% | 0% |  | 253.7 | 0.3 | 23.9 | 27 | 2020-04-30