Additional file 7

Table S4 Precision of the clonoSEQ Assay in CLL Samples

| DNA Input | MRD Frequency | Measurements | Patients | %CV | Frequency range (95% CI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 ng | 4.4x10-5 | 396 | 22 | 57.7 | 0–1.0x10-4 |
|  | 1.0x10-4 | 396 | 22 | 42.6 | 3.4x10-5–2.0x10-4 |
|  | 3.4x10-4 | 396 | 22 | 27.8 | 1.7x10-4–5.6x10-4 |
|  | 9.2x10-4 | 440 | 22 | 24.2 | 5.6x10-4–1.5x10-3 |
|  | 2.9x10-3 | 440 | 22 | 21.2 | 1.9x10-3–4.4x10-3 |
|  | 7.1x10-3 | 440 | 22 | 19.6 | 4.5x10-3–1.0x10-2 |
| 2 ug | 1.0x10-5 | 396 | 22 | 60.1 | 0–2.4x10-5 |
|  | 2.6x10-5 | 396 | 22 | 44.5 | 9.3x10-6–5.4x10-5 |
|  | 8.5x10-5 | 396 | 22 | 28.9 | 4.5x10-5–1.4x10-4 |
|  | 2.3x10-4 | 440 | 22 | 23.5 | 1.4x10-4–3.8x10-4 |
|  | 8.2x10-4 | 440 | 22 | 21.4 | 5.1x10-4–1.3x10-3 |
|  | 2.2x10-3 | 440 | 22 | 19.2 | 1.4x10-3–3.2x10-3 |
| 20 ug | 1.1x10-6 | 396 | 22 | 59.8 | 0–2.6x10-6 |
|  | 2.9x10-6 | 396 | 22 | 40.7 | 1.0x10-6–5.6x10-6 |
|  | 9.1x10-6 | 396 | 22 | 27.2 | 5.4x10-6–1.5x10-5 |
|  | 2.6x10-5 | 440 | 22 | 22.1 | 1.6x10-5–3.9x10-5 |
|  | 8.4x10-5 | 440 | 22 | 19.9 | 5.2x10-5–1.2x10-4 |
|  | 2.3x10-4 | 396 | 22 | 18.5 | 1.6x10-4–3.3x10-4 |

%CV percentage coefficient of variation, CI confidence interval, CLL chronic lymphocytic leukemia, MRD minimal residual disease.