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Table S4 Precision of the clonoSEQ Assay in CLL Samples

	DNA Input
	MRD Frequency
	Measurements
	Patients
	%CV
	Frequency range 
(95% CI)

	500 ng
	4.4x10-5
	396
	22
	57.7
	0–1.0x10-4

	
	1.0x10-4
	396
	22
	42.6
	3.4x10-5–2.0x10-4

	
	3.4x10-4
	396
	22
	27.8
	1.7x10-4–5.6x10-4

	
	9.2x10-4
	440
	22
	24.2
	5.6x10-4–1.5x10-3

	
	2.9x10-3
	440
	22
	21.2
	1.9x10-3–4.4x10-3

	
	7.1x10-3
	440
	22
	19.6
	4.5x10-3–1.0x10-2

	2 ug
	1.0x10-5
	396
	22
	60.1
	0–2.4x10-5

	
	2.6x10-5
	396
	22
	44.5
	9.3x10-6–5.4x10-5

	
	8.5x10-5
	396
	22
	28.9
	4.5x10-5–1.4x10-4

	
	2.3x10-4
	440
	22
	23.5
	1.4x10-4–3.8x10-4

	
	8.2x10-4
	440
	22
	21.4
	5.1x10-4–1.3x10-3

	
	2.2x10-3
	440
	22
	19.2
	1.4x10-3–3.2x10-3

	20 ug
	1.1x10-6
	396
	22
	59.8
	0–2.6x10-6

	
	2.9x10-6
	396
	22
	40.7
	1.0x10-6–5.6x10-6

	
	9.1x10-6
	396
	22
	27.2
	5.4x10-6–1.5x10-5

	
	2.6x10-5
	440
	22
	22.1
	1.6x10-5–3.9x10-5

	
	8.4x10-5
	440
	22
	19.9
	5.2x10-5–1.2x10-4

	
	2.3x10-4
	396
	22
	18.5
	1.6x10-4–3.3x10-4


[bookmark: _GoBack]%CV percentage coefficient of variation, CI confidence interval, CLL chronic lymphocytic leukemia, MRD minimal residual disease.
