Additional file 3 Table S3. Imprecision and accuracy

| Analyte | Calibrator |  | Concentration, nmol/L |  | Within day CV, % |  | Between day CV, % |  | Accuracy, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamoxifen | Low |  | 99.83 |  | 3.6 |  | 2.9 |  | 102 |  |
|  | Medium |  | 399.31 |  | 2.6 |  | 2.3 |  | 101 |  |
|  | High |  | 798.63 |  | 3.7 |  | 2.4 |  | 99 |  |
| Tam-N-ox | Low |  | 24.69 |  | 5.7 |  | 1.9 |  | 98 |  |
|  | Medium |  | 98.75 |  | 2.3 |  | 3.2 |  | 102 |  |
|  | High |  | 197.49 |  | 3.3 |  | 3.5 |  | 103 |  |
| Z-4’Endoxifen | Low |  | 32.80 |  | 7.9 |  | 7.0 |  | 100 |  |
|  | Medium |  | 131.20 |  | 4.7 |  | 6.5 |  | 97 |  |
|  | High |  | 262.40 |  | 8.5 |  | 6.0 |  | 101 |  |
| Z-Endoxifen | Low |  | 28.09 |  | 10.5 |  | 0.6 |  | 106 |  |
|  | Medium |  | 112.34 |  | 7.3 |  | 2.6 |  | 99 |  |
|  | High |  | 224.68 |  | 5.7 |  | 1.9 |  | 100 |  |
| NDtam | Low |  | 200.10 |  | 5.4 |  | 1.4 |  | 103 |  |
|  | Medium |  | 800.40 |  | 5.0 |  | 6.7 |  | 100 |  |
|  | High |  | 1600.80 |  | 5.6 |  | 4.5 |  | 95 |  |
| NNDDtam | Low |  | 49.67 |  | 6.3 |  | 8.7 |  | 99 |  |
|  | Medium |  | 198.67 |  | 4.5 |  | 2.8 |  | 99 |  |
|  | High |  | 397.33 |  | 5.1 |  | 0.8 |  | 96 |  |
| 4'OHtam | Low |  | 2.40 |  | 7.4 |  | 6.4 |  | 100 |  |
|  | Medium |  | 9.60 |  | 4.5 |  | 5.1 |  | 105 |  |
|  | High |  | 19.2 |  | 2.8 |  | 3.8 |  | 102 |  |
| Z-4OHtam | Low |  | 2.40 |  | 7.4 |  | 2.8 |  | 97 |  |
|  | Medium |  | 9.60 |  | 4.0 |  | 2.2 |  | 103 |  |
|  | High |  | 19.19 |  | 3.9 |  | 2.9 |  | 98 |  |
| z-α-OHtam | Low |  | 2.00 |  | 9.6 |  | 12.4 |  | 109 |  |
|  | Medium |  | 8.00 |  | 8.2 |  | 11.4 |  | 101 |  |
|  | High |  | 16.00 |  | 7.7 |  | 14.1 |  | 98 |  |
| cis-β-OHtam | Low |  | 2.00 |  | 11.9 |  | 3.3 |  | 87 |  |
|  | Medium |  | 8.00 |  | 8.3 |  | 11.6 |  | 94 |  |
|  | High |  | 16.00 |  | 13.5 |  | 5.0 |  | 87 |  |