Additional material

Figure S1


Identification for the limit of quantitation of this assay. (A) 0.25 ng/mL; (B) 0.5 ng/mL; (C) 1.0 ng/mL; (D) 2.5 ng/mL; (E) 5 ng/mL; (F) 10 ng/mL.
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+ESI MRM Frag=380.0V CF=0.000 DF=0.000 CID@35.0 (405.60 -> 220.90) 1-0.25.d 

Noise (PeakToPeak) = 1.76; SNR (2.98min) = 5.5
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+ESI MRM Frag=380.0V CF=0.000 DF=0.000 CID@35.0 (405.60 -> 220.90) 2-0.5.d 

Noise (PeakToPeak) = 1.78; SNR (2.98min) = 10.4
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+ESI MRM Frag=380.0V CF=0.000 DF=0.000 CID@35.0 (405.60 -> 220.90) 3-1.d 

Noise (PeakToPeak) = 1.82; SNR (2.97min) = 18.8
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+ESI MRM Frag=380.0V CF=0.000 DF=0.000 CID@35.0 (405.60 -> 220.90) 4-2.5.d 

Noise (PeakToPeak) = 1.74; SNR (2.97min) = 46.0
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+ESI MRM Frag=380.0V CF=0.000 DF=0.000 CID@35.0 (405.60 -> 220.90) 5-5.d 

Noise (PeakToPeak) = 1.70; SNR (2.97min) = 68.9
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+ESI MRM Frag=380.0V CF=0.000 DF=0.000 CID@35.0 (405.60 -> 220.90) 6-10.d 

Noise (PeakToPeak) = 2.94; SNR (2.96min) = 123.3
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Counts vs. Acquisition Time (min)
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