Supplements

Supplemental table1. mpMRI in-house sequences’ details

|  | Axial DWI EPI (Focus) (Pelvis) | Axial LAVA-FLEX WB (DIXON) | Axial T1w Whole ARC (Pelvis) | Axial T2w FRFSE-XL (Pelvis) | Coronal T2w WB FRFSE-XL | Coronal T2w FRFSE-XL (Pelvis) | Axial DCE (Lava Dyn) (Pelvis) | Ax syn. DWI Focus | Sag T2w FRFSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetition time, TR (ms) | 4000 | 5·6 | 550 | 5034 | 5538 | 5034 | 6·361 | 3500 | 4678 |
| Echo time, TE (ms) | 67·3 | 1·3-2·7 | 8·26 | 120 | 120 | 120 | 2·376 | Minimum | 120 |
| Flip angle, FA (degrees) | 90 | 12 | 111 | 140 | 111 | 140 | 30 | - | 140 |
| Acquisition matrix | 160x80 | 344x 256 | 384x384 | 300x280 | 288x224 | 300x280 | 160x80 | 140x70 | 300x272 |
| Image size (voxels) | 256x256 | 512x512 | 512x512 | 512x512 | 512x512 | 512x512 | 288x192 | - |  |
| Slice thickness (mm) | 4 | 3 | 5 | 3·5 | 5 | 3·5 | 4 | 4 | 3·5 |
| Signal averages | 8 | 0·68 | 0·5 | 2 | 0·5 | 4 | 0·35 | - |  |
| b-values (s/mm2) and signal averages | 0 (6 av.) 400 (8 av.) 700 (16 av.) |  |  |  |  |  |  | 0 400 1000 1500 2000 |  |
| Diffusion direction | ‘All’ |  |  |  |  |  |  | All |  |
| Bandwidth (Hz/pixel) | 1953 | 166 | 62·5 | 50 | 90·9 | 50 | 62·5 | 250 | 50 |
| Acquisition time (mm:ss) | 5:41 | 0:18 | 1:44 | 3:27 | 0:50 | 3:27 | 3:27 | 4:05 | 3:12 |