	Table S1. MRI Sequences and Parameters



	Parameters
	T1WI
	T2WI
	FS-T2WI
	DWI
	DCE-MRI

	Sequence name
	TSE
	FSE
	FSE
	EPI
	3D-VIBE

	Orientation
	Axial
	Axial
	Axial
	Axial
	Axial

	Breath technique
	Free breath
	Free breath
	Free breath
	Free breath
	Free breath

	TR/TE (ms)
	5.48/2.46
	700/97
	700/97
	1700/75
	3.92/1.39

	FOV (mm2)
	380 × 380
	380 × 380
	380 × 380
	380 × 380
	380 × 380

	Matrix
	156 × 156
	174 × 132
	116 × 115
	152 × 150
	256 × 192

	Slice thickness/gap (mm)
	4/1
	4/1
	4/1
	6/1
	2/1

	Flip angle (degrees)
	10°
	90°
	90°
	90°
	10°

	Bandwidth (Hz/pixel)
	500
	482
	482
	2442
	400

	NEX
	1
	1
	1
	1
	1

	b value (s/mm2)
	–
	–
	–
	0, 800
	–

	Scanning time (s)
	14
	23
	23
	37
	68

	Note: T1WI = T1-weighted imaging; T2WI = T2-weighted imaging; FS = Fat suppressed; DWI = diffusion-weighted imaging, DCE = dynamic contrast-enhanced; TSE = turbo spin echo; FSE = fast spin echo; EPI = echo planar imaging; VIBE = volumetric interpolated breath-hold examination; TR = repetition time; TE = echo time; FOV = field of view.


