Table S1.Pre and Post-Deployment sensor calibrations

| Pre-Deployment—July 5, 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Depth Error |  |  |  |
| Expected (m) | Measured (m) | Error (m) | Error (%FS) |
| 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.03 |
| 20.0 | 21.0 | 1.0 | 0.06 |
| 60.0 | 61.0 | 1.0 | 0.06 |
| 100.0 | 101.0 | 1.0 | 0.06 |
| 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.00 |
| 400.0 | 399.5 | -0.5 | -0.03 |
| 800.0 | 798.5 | -1.5 | -0.09 |
| 1200.0 | 1198.0 | -2.0 | -0.12 |
| 1700.0 | 1697.0 | -3.0 | -0.18 |
| Depth-Temperature Error |  |  |  |
| Temperature (deg C) | Expected (m) | Error (m) | Error (%FS) |
| 2.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| 5.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| 10.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| 15.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| 20.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| 25.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| 30.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| 35.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| 40.00 | 0.0 | 0.5 | 0.03 |
| Temperature Error |  |  |  |
| Expected (deg C) | Measured (deg C) | Error (deg C) |  |
| 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 15.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 25.00 | 24.95 | -0.05 |  |
| 30.00 | 29.95 | -0.05 |  |
| 35.00 | 34.95 | -0.05 |  |
| 40.00 | 39.95 | -0.05 |  |

| Post-Deployment—October 27, 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Depth Error |  |  |  |
| Expected (m) | Measured (m) | Error (m) | Error (%FS) |
| 0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.06 |
| 20.0 | 19.5 | -0.5 | -0.03 |
| 60.0 | 59.5 | -0.5 | -0.03 |
| 100.0 | 99.0 | -1.0 | -0.06 |
| 200.0 | 199.0 | -1.0 | -0.06 |
| 400.0 | 399.0 | -1.0 | -0.06 |
| 800.0 | 799.0 | -1.0 | -0.06 |
| 1200.0 | 1199.5 | -0.5 | -0.03 |
| 1700.0 | 1699.5 | -0.5 | -0.03 |
| Depth-Temperature Error |  |  |  |
| Temperature (deg C) | Expected (m) | Error (m) | Error (%FS) |
| 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 5.00 | 0.0 | -0.5 | -0.03 |
| 10.00 | 0.0 | -0.5 | -0.03 |
| 15.00 | 0.0 | -1.0 | -0.06 |
| 20.00 | 0.0 | -0.5 | -0.03 |
| 25.00 | 0.0 | -0.5 | -0.03 |
| 30.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 35.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 40.00 | 0.0 | -0.5 | -0.03 |
| Temperature Error |  |  |  |
| Expected (deg C) | Measured (deg C) | Error (deg C) |  |
| 2.00 | 1.95 | -0.05 |  |
| 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 10.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 15.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 25.00 | 25.00 | 0.00 |  |
| 30.00 | 30.00 | 0.00 |  |
| 35.00 | 34.95 | -0.05 |  |
| 40.00 | 39.95 | -0.05 |  |