| Scanner | sphere diameters (mm) | reconstruction matrix | scatter correction | recon time (min) | RCmean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRA | 37mm | 440 x 440 | abs | 50 | 81% |
|  | 28mm |  |  |  | 76% |
|  | 22mm |  |  |  | 69% |
|  | 17mm |  |  |  | 58% |
|  | 13mm |  |  |  | 55% |
|  | 10mm |  |  |  | 44% |
|  | 37mm |  | rs |  | 80% |
|  | 28mm |  |  |  | 74% |
|  | 22mm |  |  |  | 68% |
|  | 17mm |  |  |  | 56% |
|  | 13mm |  |  |  | 53% |
|  | 10mm |  |  |  | 42% |
|  | 37mm | 220 x 220 | abs |  | 81% |
|  | 28mm |  |  |  | 77% |
|  | 22mm |  |  |  | 69% |
|  | 17mm |  |  |  | 56% |
|  | 13mm |  |  |  | 53% |
|  | 10mm |  |  |  | 39% |
|  | 37mm |  | rs |  | 80% |
|  | 28mm |  |  |  | 75% |
|  | 22mm |  |  |  | 68% |
|  | 17mm |  |  |  | 55% |
|  | 13mm |  |  |  | 51% |
|  | 10mm |  |  |  | 37% |
|  | 37mm | 440 x 440 | abs | 5 | 74% |
|  | 28mm |  |  |  | 62% |
|  | 22mm |  |  |  | 62% |
|  | 17mm |  |  |  | 55% |
|  | 13mm |  |  |  | 46% |
|  | 10mm |  |  |  | 35% |
|  | 37mm |  | rs |  | 71% |
|  | 28mm |  |  |  | 60% |
|  | 22mm |  |  |  | 59% |
|  | 17mm |  |  |  | 51% |
|  | 13mm |  |  |  | 42% |
|  | 10mm |  |  |  | 31% |
|  | 37mm | 220 x 220 | abs |  | 74% |
|  | 28mm |  |  |  | 64% |
|  | 22mm |  |  |  | 63% |
|  | 17mm |  |  |  | 54% |
|  | 13mm |  |  |  | 47% |
|  | 10mm |  |  |  | 44% |
|  | 37mm |  | rs |  | 72% |
|  | 28mm |  |  |  | 61% |
|  | 22mm |  |  |  | 60% |
|  | 17mm |  |  |  | 49% |
|  | 13mm |  |  |  | 43% |
|  | 10mm |  |  |  | 39% |
| VISION | 37mm | 440 x 440 | abs | 50 | 74% |
|  | 28mm |  |  |  | 67% |
|  | 22mm |  |  |  | 64% |
| VISION | 17mm |  |  | 50 | 58% |
|  | 13mm |  |  |  | 58% |
|  | 10mm |  |  |  | 40% |
|  | 37mm |  | rs |  | 72% |
|  | 28mm |  |  |  | 65% |
|  | 22mm |  |  |  | 63% |
|  | 17mm |  |  |  | 56% |
|  | 13mm |  |  |  | 57% |
|  | 10mm |  |  |  | 37% |
|  | 37mm | 220 x 220 | abs |  | 74% |
|  | 28mm |  |  |  | 68% |
|  | 22mm |  |  |  | 63% |
|  | 17mm |  |  |  | 57% |
|  | 13mm |  |  |  | 55% |
|  | 10mm |  |  |  | 36% |
|  | 37mm |  | rs |  | 73% |
|  | 28mm |  |  |  | 67% |
|  | 22mm |  |  |  | 62% |
|  | 17mm |  |  |  | 55% |
|  | 13mm |  |  |  | 53% |
|  | 10mm |  |  |  | 34% |