Supplemental Table 1 QC validation studies in CLAM-LCMSMS and acceptable ranges for QC samples.

| Compound |  | Intra-assay (ng/mL) |  |  |  | Inter-assay (ng/mL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| Tacrolimus | Set conc. | 3.60 | 8.10 | 12.4 | 22.5 | 4.20 | 8.80 | 12.6 | 19.2 |
|  | Ave. conc. | 3.50 | 8.83 | 12.8 | 20.3 | 3.98 | 8.78 | 12.8 | 20.3 |
|  | QC Range (±15%) | 3.10- 4.10 | 7.50- 10.1 | 10.7- 14.5 | 16.3- 22.1 | 3.57- 4.83 | 7.48- 10.1 | 10.7- 14.5 | 16.3- 22.1 |

| Compound |  | Intra-assay (ng/mL) |  |  |  | Inter-assay (ng/mL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| Cyclosporin A | Set conc. | 42.3 | 166.7 | 822.9 | 1372 | 47.8 | 166.7 | 822.9 | 1372 |
|  | Ave. conc. | 40.3 | 162.8 | 825.8 | 1430 | 47.2 | 165.1 | 794.5 | 1353 |
|  | QC Range (±15%) | 36.0- 48.6 | 141.7- 191.7 | 699.5- 946.3 | 1166- 1577 | 40.6- 55.0 | 141.7- 191.7 | 699.5- 946.3 | 1166.2- 1577.8 |