[bookmark: _Hlk139873201]Supplemental Table 1 QC validation studies in CLAM-LCMSMS and acceptable ranges for QC samples.
	Compound
	
	Intra-assay (ng/mL)
	Inter-assay (ng/mL)

	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C1
	C2
	C3
	C4

	Tacrolimus
	Set conc.
	3.60
	8.10
	12.4
	22.5
	4.20
	8.80
	12.6
	19.2

	
	Ave. conc.
	3.50
	8.83
	12.8
	20.3
	3.98
	8.78
	12.8
	20.3

	
	QC Range
 (±15%)
	3.10-
4.10
	7.50-
10.1
	10.7-
14.5
	16.3-
22.1
	3.57-
4.83
	7.48-
10.1
	10.7-
14.5
	16.3-
22.1



	Compound
	
	Intra-assay (ng/mL)
	Inter-assay (ng/mL)

	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C1
	C2
	C3
	C4

	Cyclosporin A
	Set conc.
	42.3
	166.7
	822.9
	1372
	47.8
	166.7
	822.9
	1372

	
	Ave. conc.
	40.3
	162.8
	825.8
	1430
	47.2
	165.1
	794.5
	1353

	
	QC Range
 (±15%)
	36.0-
48.6
	141.7-
191.7
	699.5-
946.3
	1166-
1577
	40.6-
55.0
	141.7-
191.7
	699.5-
946.3
	1166.2-
1577.8
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